鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心

招 标 文 件

项目名称：鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队采购DNA实验室建设

项目编号：CG2019HGK465

2019年5月29日

目   录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 合同与验收	17

第四章 招标内容与技术要求	20

第五章 投标人资格证明及相关文件要求	82

第六章 评标办法（综合评分）	84

第七章 投标文件格式与要求	89

温馨提示	116

# 第一章 招标公告

鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队采购DNA实验室建设公开招标公告

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心受鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队委托，采用公开招标方式组织采购DNA实验室建设。欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队采购DNA实验室建设

批准文件编号：东财购准字[2019]第81号

采购文件编号：CG2019HGK465

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 包号 | 货物服务名称 | 采购需求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队采购DNA实验室建设 | 详见招标文件正文部分 | 3200000 |

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.投标供应商具有医疗器械经营许可证（Ⅱ类或Ⅲ类）开标时提供原件。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

1.符合上述条件的投标人可于2019年5月29日起登录内蒙古自治区政府采购网（http://www.nmgp.gov.cn）、内蒙古自治区公共资源交易网（http://www.nmgggzyjy.gov.cn）、鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn）、鄂尔多斯市政府采购网（http://zfcg.ordos.gov.cn）获取采购信息。

2.登录鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn）可以获取招标文件。登录网站页面后，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件。

3.报名方式及报名时间详见招标文件第二章“报名须知”。

四.采购文件售价

本次采购文件的售价为0元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：2019年6月19日9时00分

投标地点：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标会议室（东胜区市民中心B座八楼）

开标时间：2019年6月19日9时整

开标地点：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标会议室（东胜区市民中心B座八楼）

六.联系方式

1.采购代理机构名称：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心

地址：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心九楼政府采购室（东胜区市民中心B座九楼）

邮政编码：017000

联系人：云女士

联系电话：0477-8169166

2.账户名称：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心

开户行：详见招标文件投标人须知

账号：详见“政府采购投标信息回执函”下方所附“保证金缴纳信息”中载明的账号

联系人：陈女士   0477-8169176

3.采购单位名称：鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队

地址：鄂尔多斯市东胜区

邮政编码：017000

联系人：赵女士

联系电话：13947372006

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心

2019年5月29日

# 第二章 投标人须知

一.前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队 联系人：赵女士 联系电话：13947372006 地址：鄂尔多斯市东胜区 |
| 2 | 采购代理机构 | 鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心 联系人：云女士 联系电话：0477-8169166 地址：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心九楼政府采购室（东胜区市民中心B座九楼） |
| 3 | 项目内容及要求 | 详见招标文件第四章 |
| 4 | 采购预算 | 3200000元 |
| 5 | 分包情况 | 一整包 |
| 6 | 付款方式 | 国库集中支付 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 评标委员会数量 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及5人以上单数。 |
| 10 | 中标人确定 | 采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标人 |
| 11 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 13 | 提交投标文件时间 | 2019年6月19日8时40分--9时00分 |
| 14 | 开标时间 | 2019年6月19日9时整 |
| 15 | 开标地点（投标文件提交地点） | 鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心八楼开标会议室（东胜区市民中心B座八楼） |
| 16 | 投标文件数量 | 正本1份、副本4份，电子光盘1份（标明投标人名称） |
| 17 | 实物样品（现场演示） | 无 |
| 18 | 现场踏勘 | 无 |
| 19 | 备选方案 | 不允许 |
| 20 | 联合体投标 | 不接受 |
| 21 | 履约保证金 | 有（中标人须给采购方缴纳中标金额10%的履约保证金） |
|  |  | 开户行：鄂尔多斯银行鄂托克西街支行 账号：047708012000109836 户名：鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队。 |
| 22 | 采购机构代理费用 | 不收取 |
| 23 | 投标保证金 | 本项目采用“虚拟子账户”形式及法律法规规定的其它缴纳方式收退投标保证金。请各投标人特别关注并严格遵照招标文件中有关投标保证金缴纳的规定。 保证金人民币:60000元整。 开户银行：中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行 行 号：104205015877 开户银行：鄂尔多斯银行股份有限公司银通支行 行 号：313205000288 开户银行：华夏银行股份有限公司鄂尔多斯分行营业部 行 号：304 205 010 534 开户单位：鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心 账 号：详见“政府采购投标信息回执函”下方所附“保证金缴纳信息”中载明的账号 投标保证金缴纳、退还联系人：陈女士 0477—8169176 咨询电话： 中国银行咨询电话：0477-8369608 鄂尔多斯银行咨询电话：0477-2200177\2200033 华夏银行咨询电话：0477-8547822 |

二.报名须知

1.报名方式

1.1报名方式采用网上报名，流程如下：

登录鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn）页面，点击“政府采购”中的“采购公告”栏，打开本项目的招标公告，点击公告页面下方的“企业报名”或“自然人报名”进入“投标项目信息”，填写“投标人信息”、“保证金缴纳开户行信息”、“分包信息”、“回执码找回信息填写”，按照页面提示点击“确认报名”，进入下一步“回执信息”页面并点击红色字体“点击此处”，在进入新页面中核对报名信息，并点击“保证金缴纳信息获取”处获取“保证金缴纳信息”。（不收取保证金项目不用点击“保证金缴纳信息获取”及缴纳保证金等操作）

1.2缴纳投标保证金。本项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目或每包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。投标人在进行投标信息确认后，应查看“保证金缴纳信息”下方所载明的账号，并按照采购文件规定的金额、时间电汇或转账至上述账号中，付款人名称必须为投标人全称，该账号可以自动识别金额是否正确，缴纳时间是否符合采购文件的规定，如果不符合，一律不予收取。

1.3查看报名状况。用“回执码”登录可查看报名状况；只有“是否缴纳保证金”显示“已缴纳”，报名才能成功。

2.报名时间及保证金缴纳截止时间（网上报名）

2.1报名时间（招标文件提供期限）：2019年5月29日至2019年6月13日17时30分

2.2保证金缴纳截止时间（同提交投标文件截止时间）：2019年6月19日9时00分

3.特别提示：

3.1“回执码”是用来查询报名状况的登录码，投标人在完成保证金缴纳后，应及时用“回执码”登录查询报名状况，关注所投项目或标包的保证金缴纳确认状态，如果在开标前仍显示“未缴纳”状态时，应及时查找原因，必要时可联系交易中心财务室或银行进行咨询，以确保投标保证金缴纳情况符合招标文件规定。投标人未按照招标文件要求缴纳投标保证金导致的一切后果由投标人自行承担。

3.2由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳，以免导致报名无效。

3.3若报名成功将以短信的方式进行提示，如已完成报名信息的填写并缴纳投标保证金后仍未收到报名成功短信，请及时用“回执码”登录查询报名状况及保证金缴纳状态。

3.4网上报名成功而放弃参加投标的投标人，请在递交投标文件前以书面形式并加盖单位公章（扫描件发送至dszfcg@126.com、传真至0477-8169168或书面送达）通知鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心。放弃投标未予告知的，鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心将给予不诚信行为记录并在鄂尔多斯市公共资源交易网上公开通报。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

本招标文件所称货物，是指各种形态和种类的物品。提供的货物必须合法生产或销售且符合国家有关标准要求。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂尔多斯市公安局东胜区分局刑侦大队。

4.2“集中采购机构”是指人民政府依法设立的代理集中采购项目的执行机构。本招标文件的集中采购机构特指鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心（以下简称交易中心）。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并按照要求提供相关证明材料。

5.2到递交投标文件截止时间，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。

5.3符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.6由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并装订至投标文件中。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、“鄂尔多斯市政府采购网”、“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标货物分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价的范围：本次投标报价为一次性报价。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，每一种规格的货物只允许有一个报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价或最高限价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标文件的密封、签署、盖章要求等

3.1纸质投标文件编制要求：投标文件应用A4纸书写、打印。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可采用正本复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外）。

3.2电子版响应文件编制要求：提供PDF格式和word格式电子文档一份，内容必须一致，在电子文档上标明投标人全称。（电子文档使用光盘）

3.3投标文件正、副本中要求签署盖章的应按要求由投标人的法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应当加盖公章或由投标人的法定代表人（授权委托人）签字确认。

注：投标人在投标文件及相关书面文件中的单位公章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

3.3投标文件的装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸进行装订；投标人同时对多个标包投标的，投标文件应按所投标包分别编制并分册胶装、分包密封。

3.4投标文件的密封。投标人应使用密封袋将投标文件密封，电子文档可密封至投标文件中也可单独密封。密封封面上需注明“项目名称”、“项目编号”、“分包号”、“投标人全称”和《投标文件》或《电子版》字样，并在密封包装上粘贴密封条。

投标人按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件的要求送达指定地点。如果未按上述规定进行密封和标记，鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心对误投或提前启封概不负责。

4.投标有效期

4.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

5.投标保证金

5.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“报名须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

5.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自收到投标人书面放弃投标通知之日起５个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

5.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

6.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封后生效，并作为投标文件的组成部分；撤回的应以书面形式告知鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心或采购人。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

7.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购单位或鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心拒收。

8.样品（演示）

招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.1开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.2评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六.开标

1.开标时间和地点

开标时间与提交投标文件截止时间为同一时间；开标地点为招标文件规定的地点。邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加。

采购人、鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

2.开标程序

2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）宣布采购人代表、采购代理机构代表、监督部门等有关人员姓名；

（4）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），投标人签字确认；

（5）参加开标会议人员在开标记录上对应签字确认；

（6）开标结束，投标文件移交评标委员会。

2.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.3 投标人不足三家的，不得开标。

七.评标

1.评标委员会

1.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

4.投标无效的情形

详见第六章初步审查表。经评标委员会认定，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及招标文件规定其他情形。

7.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

8.中标结果公告

8.1中标人确定后，鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1 个工作日。

8.2中标人须将中标货物报价明细表（WORD格式电子版，格式下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—东胜区—办事指南—办事表格下载）（包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求）于评标结束后当天发送在鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心工作邮箱内（dszfcg@126.com，联系电话0477-8169166/8163300），并在邮件标题注明项目名称及成交单位名称，否则不予发布中标结果公告。

9.中标通知书发放

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心以书面形式向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人须持法定代表人授权委托书及本人身份证至鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心9005室领取。

八.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心提出询问，采购人或鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心委托授权范围的，鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以委托代理人进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或委托代理人亲自递交到鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见前附表）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见前附表）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见前附表）。

3.投诉

质疑人对采购人、鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心的答复不满意或者采购人、鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《中华人民共和国政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

自合同签订之日起2个工作日内，中标人应将政府采购合同送达至鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心9005室存档，联系电话：0477-8169166/8163300。逾期未签订合同或未按时交回合同，将按照相关法律法规做出相应处罚。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《中华人民共和国合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、响应文件及合同约定填写验收单（下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—东胜区—办事指南—办事表格下载）。验收合格后2个工作日内，中标人应将政府采购项目验收单送达至鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心9005室存档，联系电话：0477-8169166/8163300。逾期未验收或未按时交回验收单，将按照相关法律法规做出相应处罚。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就      （填写项目名称）            （政府采购项目批准书编号：            ），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、招标文件

4、投标文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币                 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在     日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中作出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：     （投标文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额  的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在   天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交             仲裁委员会仲裁。

（二）向                 人民法院起诉。十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：（章）                            乙 方：（章）

采购方法人代表：（签字）                投标人法人代表：（签字）

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

联系电话：                             联系电话：

签订时间       年   月   日

附表：标的物清单（主要技术参数需与投标文件相一致）

| 名 称 | 品牌、规格、标准 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 人民币大写：**元整 |  |  |  |  | ￥：** |

# 第四章 招标内容与技术要求

一.主要商务要求

| 主要商务条款 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 采购预算 | 3200000元。 |
| 交付使用时间 | 签订合同后 65 日内。 |
| 交付使用地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 质保期 | 2 年。 |
| 付款方式 | 合同签订付合同总金额的30%，验收合格后付合同总金额的65%，质保金为合同总金额的5%，满两年无质量问题一次性付清。 |

二.技术标准与要求：

1.项目基本情况：

为了深化贯彻落实自治区公安厅“三化一高”要求，推进“智慧公安”建设向纵深发展，切实维护好东胜区社会政治大局稳定，推动“平安东胜”品牌建设再上新台阶，我大队依照公安部《法庭科学DNA实验室检验规范》要求，拟规划建设一个DNA实验室，现需采购DNA实验室基础建设，计划资金为320万元。经费源于我大队财政上级专项预算资金。

2.货物需求一览表：

| 设备性质 | 编号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| △ | 1 | 边台 | 技术参数详见附表1 | 42.31 | 延米 |  |
| △ | 2 | 仪器台 | 技术参数详见附表2 | 4.3 | 延米 |  |
| △ | 3 | 受理台 | 技术参数详见附表3 | 2 | 延米 |  |
| △ | 4 | 中央台 | 技术参数详见附表4 | 3.5 | 延米 |  |
| △ | 5 | 可移动中央台 | 技术参数详见附表5 | 1.5 | 延米 |  |
|  | 6 | 洗涤池 | 技术参数详见附表6 | 6 | 个 |  |
|  | 7 | 实验室专用三口水龙头 | 技术参数详见附表7 | 6 | 个 |  |
|  | 8 | 滴水架 | 技术参数详见附表8 | 6 | 个 |  |
|  | 9 | 试剂架 | 技术参数详见附表9 | 6.1 | 延米 |  |
|  | 10 | 桌式洗眼器 | 技术参数详见附表10 | 3 | 个 |  |
| △ | 11 | 旋转吸气装置 | 技术参数详见附表11 | 5 | 台 |  |
| △ | 12 | 通风橱 | 技术参数详见附表12 | 2 | 台 |  |
| △ | 13 | 超净台 | 技术参数详见附表13 | 3 | 台 |  |
|  | 14 | 功能柜 | 技术参数详见附表14 | 6 | 台 |  |
|  | 15 | 试剂柜 | 技术参数详见附表15 | 2 | 台 |  |
|  | 16 | 排风药品柜 | 技术参数详见附表16 | 3 | 台 |  |
|  | 17 | 排风试剂柜 | 技术参数详见附表17 | 2 | 台 |  |
|  | 18 | 血卡柜 | 技术参数详见附表18 | 2 | 台 |  |
|  | 19 | 更衣柜 | 技术参数详见附表19 | 3 | 台 |  |
|  | 20 | 物证架 | 技术参数详见附表20 | 1 | 台 |  |
|  | 21 | 实验凳 | 技术参数详见附表21 | 19 | 台 |  |
|  | 22 | 插座盒 | 技术参数详见附表22 | 48 | 个 |  |
|  | 23 | 插座 | 技术参数详见附表23 | 102 | 个 |  |
|  | 24 | 4mm2电源线 | 技术参数详见附表24 | 170 | 米 |  |
|  | 25 | 变频离心风机 | 技术参数详见附表25 | 1 | 台 |
|  | 26 | 风机软连接 | 技术参数详见附表26 | 1 | 个 |
|  | 27 | 风机出风口 | 技术参数详见附表27 | 1 | 个 |
|  | 28 | 电机防雨罩 | 技术参数详见附表28 | 1 | 个 |
|  | 29 | 风机基础 | 技术参数详见附表29 | 1 | 个 |
|  | 30 | 风机减震器 | 技术参数详见附表30 | 1 | 套 |
|  | 31 | 不锈钢防火阀 | 技术参数详见附表31 | 1 | 个 |
|  | 32 | 风管 | 技术参数详见附表32 | 13 | 米 |
|  | 33 | 风管 | 技术参数详见附表33 | 3 | 米 |
|  | 34 | 风管 | 技术参数详见附表34 | 18 | 米 |
|  | 35 | 风管 | 技术参数详见附表35 | 31 | 米 |
|  | 36 | 弯头 | 技术参数详见附表36 | 6 | 个 |
|  | 37 | 弯头 | 技术参数详见附表37 | 1 | 个 |
|  | 38 | 弯头 | 技术参数详见附表38 | 3 | 个 |
|  | 39 | 三通 | 技术参数详见附表39 | 1 | 个 |
|  | 40 | 三通 | 技术参数详见附表40 | 5 | 个 |
|  | 41 | 变径 | 技术参数详见附表41 | 2 | 个 |
|  | 42 | 变径 | 技术参数详见附表42 | 5 | 个 |
|  | 43 | 变径 | 技术参数详见附表43 | 1 | 个 |
|  | 44 | 变径 | 技术参数详见附表44 | 3 | 个 |
|  | 45 | 风管支吊架 | 技术参数详见附表45 | 21 | 套 |
|  | 46 | 外墙开孔及修补 | 技术参数详见附表46 | 1 | 个 |
|  | 47 | 风机布线 | 技术参数详见附表47 | 50 | 米 |
|  | 48 | PVC电线管 | 技术参数详见附表48 | 50 | 米 |
|  | 49 | 变频控制电箱 | 技术参数详见附表49 | 1 | 套 |
|  | 50 | 电动风阀 | 技术参数详见附表50 | 3 | 个 |
|  | 51 | 电动风阀布线及开关 | 技术参数详见附表51 | 1 | 套 |
|  | 52 | 通风橱控制系统布线 | 技术参数详见附表52 | 2 | 路 |
|  | 53 | 机制岩棉夹芯彩钢立板 | 技术参数详见附表53 | 782 | ㎡ |
| △ | 54 | 手工岩棉单玻镁夹心彩钢板 | 技术参数详见附表54 | 320 | ㎡ |
|  | 55 | 净化彩钢板硅胶密封处理 | 技术参数详见附表55 | 1102 | ㎡ |
|  | 56 | 彩钢板加强配件 | 技术参数详见附表56 | 1102 | m |
|  | 57 | 顶板吊梁吊装 | 技术参数详见附表57 | 320 | ㎡ |
|  | 58 | 钢制净化密闭单门 | 技术参数详见附表58 | 25 | 樘 |
|  | 59 | 钢制净化密闭子母门 | 技术参数详见附表59 | 2 | 樘 |
|  | 60 | 钢制净化密闭双门 | 技术参数详见附表60 | 1 | 樘 |
|  | 61 | 中字铝 | 技术参数详见附表61 | 912 | m |
|  | 62 | 暗梁 | 技术参数详见附表62 | 315 | m |
|  | 63 | 内圆弧“R”角 | 技术参数详见附表63 | 1754 | m |
|  | 64 | 塑料底座 | 技术参数详见附表64 | 1754 | m |
|  | 65 | 大阳角 | 技术参数详见附表65 | 133 | m |
|  | 66 | 彩钢板固定导向槽 | 技术参数详见附表66 | 1125 | m |
|  | 67 | 大阳角过渡角 | 技术参数详见附表67 | 75 | 个 |
|  | 68 | 门边角 | 技术参数详见附表68 | 58 | 个 |
|  | 69 | 三维角 | 技术参数详见附表69 | 374 | 个 |
|  | 70 | 洁净密闭观察窗 | 技术参数详见附表70 | 45.8 | ㎡ |
|  | 71 | 门禁系统 | 技术参数详见附表71 | 2 | 套 |
|  | 72 | pvc地面 | 技术参数详见附表72 | 302 | ㎡ |
|  | 73 | 净化装饰紧固件 | 技术参数详见附表73 | 1 | 项 |
|  | 74 | 恒温恒湿净化机组 | 技术参数详见附表74 | 1 | 台 |
|  | 75 | 洁净送回风管道 | 技术参数详见附表75 | 195 | ㎡ |
|  | 76 | 洁净送回风管道 | 技术参数详见附表76 | 119 | ㎡ |
|  | 77 | 高效过滤风口（四件套） | 技术参数详见附表77 | 12 | 台 |
|  | 78 | 高效过滤风口（四件套） | 技术参数详见附表78 | 2 | 台 |
|  | 79 | 净化空气处理机组安装 | 技术参数详见附表79 | 1 | 台 |
|  | 80 | 排风机箱 | 技术参数详见附表80 | 1 | 台 |
|  | 81 | 排风机箱 | 技术参数详见附表81 | 2 | 台 |
|  | 82 | 优质橡塑保温板 | 技术参数详见附表82 | 314 | ㎡ |
|  | 83 | 洁净风管紧固件 | 技术参数详见附表83 | 3000 | 套 |
|  | 84 | 洁净风管吊装件及垫木 | 技术参数详见附表84 | 314 | ㎡ |
|  | 85 | 软连接 | 技术参数详见附表85 | 20 | ㎡ |
|  | 86 | 单层可开回风百叶 | 技术参数详见附表86 | 12 | 件 |
|  | 87 | 排风百叶 | 技术参数详见附表87 | 1 | 件 |
|  | 88 | 新风百叶 | 技术参数详见附表88 | 1 | 件 |
|  | 89 | 风量调节阀 | 技术参数详见附表89 | 1 | 台 |
|  | 90 | 风量调节阀 | 技术参数详见附表90 | 12 | 台 |
|  | 91 | 风量调节阀 | 技术参数详见附表91 | 14 | 台 |
|  | 92 | 止回阀 | 技术参数详见附表92 | 12 | 台 |
|  | 93 | 静压箱 | 技术参数详见附表93 | 1 | 台 |
|  | 94 | 机组冷凝水排水 | 技术参数详见附表94 | 1 | 套 |
|  | 95 | 通风系统安装附件 | 技术参数详见附表95 | 1 | 套 |
|  | 96 | 净化机房 | 技术参数详见附表96 | 1 | 项 |
|  | 97 | 净化照明灯具 | 技术参数详见附表97 | 62 | 套 |
|  | 98 | 紫外线杀菌灯具 | 技术参数详见附表98 | 14 | 套 |
|  | 99 | 室内五孔插座 | 技术参数详见附表99 | 125 | 个 |
|  | 100 | 照明开关 | 技术参数详见附表100 | 29 | 个 |
|  | 101 | 暗盒 | 技术参数详见附表101 | 500 | 个 |
|  | 102 | JDG穿线管 | 技术参数详见附表102 | 1000 | m |
|  | 103 | JDG直接 | 技术参数详见附表103 | 70 | 个 |
|  | 104 | JDG螺接 | 技术参数详见附表104 | 1200 | 个 |
|  | 105 | 电线桥架 | 技术参数详见附表105 | 30 | m |
|  | 106 | 塑铜线 | 技术参数详见附表106 | 1200 | m |
|  | 107 | 塑铜线 | 技术参数详见附表107 | 2400 | m |
|  | 108 | 塑铜线 | 技术参数详见附表108 | 1200 | m |
|  | 109 | 配电控制柜 | 技术参数详见附表109 | 1 | 台 |
|  | 110 | 包塑软管 | 技术参数详见附表110 | 5 | 箱 |
|  | 111 | 暗盒盖 | 技术参数详见附表111 | 500 | 个 |
|  | 112 | 配电安装附件 | 技术参数详见附表112 | 1 | 项 |
|  | 113 | 机械联锁传递窗 | 技术参数详见附表113 | 7 | 台 |
|  | 114 | 单人双吹风淋室 | 技术参数详见附表114 | 1 | 台 |
|  | 115 | PLC控制器 | 技术参数详见附表115 | 1 | 台 |
|  | 116 | 扩展模块 | 技术参数详见附表116 | 8 | 台 |
|  | 117 | 扩展模块 | 技术参数详见附表117 | 4 | 台 |
|  | 118 | 扩展模块 | 技术参数详见附表118 | 8 | 台 |
|  | 119 | 扩展模块 | 技术参数详见附表119 | 4 | 台 |
|  | 120 | 温湿度传感器 | 技术参数详见附表120 | 9 | 台 |
|  | 121 | 压差传感器 | 技术参数详见附表121 | 9 | 台 |
|  | 122 | 触控一体机、交换机、组态软件 | 技术参数详见附表122 | 1 | 台 |
|  | 123 | 控制箱 | 技术参数详见附表123 | 1 | 台 |
|  | 124 | 屏蔽线控制线 | 技术参数详见附表124 | 1 | 项 |
|  | 125 | 新风换气机组（全新风) | 技术参数详见附表125 | 1 | 台 |
|  | 126 | 方形散流器 | 技术参数详见附表126 | 25 | 台 |
|  | 127 | 单层回风百叶 | 技术参数详见附表127 | 2 | 件 |
|  | 128 | 单层可开回风百叶 | 技术参数详见附表128 | 12 | 件 |
|  | 129 | 优质橡塑保温板 | 技术参数详见附表129 | 241 | ㎡ |
|  | 130 | 通风管道 | 技术参数详见附表130 | 241 | ㎡ |
|  | 131 | 风管紧固件 | 技术参数详见附表131 | 2000 | 套 |
|  | 132 | 风管吊装件及垫木 | 技术参数详见附表132 | 241 | ㎡ |
|  | 133 | 软连接 | 技术参数详见附表133 | 15 | ㎡ |
|  | 134 | 机组链接 | 技术参数详见附表134 | 1 | 项 |
|  | 135 | 冷凝水排水管路 | 技术参数详见附表135 | 1 | 项 |
|  | 136 | 铝合金钢化玻璃高隔断 | 技术参数详见附表136 | 264.7 | m2 |
|  | 137 | 单扇生态门 | 技术参数详见附表137 | 9 | 樘 |
|  | 138 | 双扇生态门 | 技术参数详见附表138 | 1 | 樘 |
|  | 139 | LED平板灯 | 技术参数详见附表139 | 42 | 套 |
|  | 140 | LED平板感应灯 | 技术参数详见附表140 | 15 | 套 |
|  | 141 | 单联单控开关 | 技术参数详见附表141 | 6 | 个 |
|  | 142 | 双联单控开关 | 技术参数详见附表142 | 2 | 个 |
|  | 143 | 三联单控开关 | 技术参数详见附表143 | 2 | 个 |
|  | 144 | 电线电缆 | 技术参数详见附表144 | 1 | 项 |
|  | 145 | 网络机柜 | 技术参数详见附表145 | 1 | 套 |
|  | 146 | 交换机 | 技术参数详见附表146 | 3 | 台 |
|  | 147 | 网线 | 技术参数详见附表147 | 1 | 项 |
|  | 148 | 设备安装区域拆除 | 技术参数详见附表148 | 321 | m2 |
|  | 149 | 设备安装区域地面找平 | 技术参数详见附表149 | 21.33 | m2 |
|  | 150 | 设备配套给排水 | 技术参数详见附表150 | 10 | 点 |
|  | 151 | 设备吊装费 | 技术参数详见附表151 | 3 | 台 |
|  | 152 | 成品保护 | 技术参数详见附表152 | 128 | m2 |
|  | 153 | 垃圾清运、保洁 | 技术参数详见附表153 | 758 | m2 |
| 注：1.“参数性质”标“△”表示此设备为核心产品。 2.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，提供售后、维修、培训等方案更优的参加评标，其他投标无效。 |  |  |  |  |  |

附表1技术参数和性能指标。货物名称：边台 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 边台 （规格：1000mm*750mm*850mm） |
|  | 2 | 主体部分 （1）支撑主框架材料使用要求：金属经表面处理后环氧树脂粉末喷涂，配置多种功能型设施，如电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等，试剂架层板活动可调。 （2）前后连接槽板1.2 mm金属冷轧板压弯制作,与主框架连接采M8×20mm专用内六角螺丝紧固,槽板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （3）后端可拆卸用于维修的门板，采用1.2mm厚金属冷轧板，表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （4）后下连接板采用1.2mm金属冷轧板制作,连接板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （5）钢制主体支撑框架需要配用多种箱体结构及多种款式组合，如卡吊式箱体，活动式箱体。 |
| * | 3 | 台面部分 台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉，或者釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 - 耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。要求提供3年内有效的耐高温检测报告，参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。 （2）洛氏硬度：参照GB/T26696-2011标准，检测结果洛氏硬度不低于59HRC。 （3）线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G、有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1。 （4）断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。 |
|  | 4 | 钢制实验台基箱部分 （1）所有箱体均设计为三种不同规格的抽屉形式，拉手为316不锈钢长条拉手，拉手长度不低于18cm，金属冷轧板采用1.2 mm厚折弯工艺加工生产。 （2）所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 （3）所有抽屉面板、门面板均设计标签卡槽。 |
|  | 5 | 钢制试剂架部分 （1）钢制试剂架材料要求：支架采用2.0mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的工件。要求可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置实验室各种使用功能。钢制试剂架配制的层板为12mm钢化玻璃 （2）钢制试剂架功能配置： 电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。 |
|  | 6 | 附件部分 （1）实验室专用插座及插座支架：材料为防火耐高温PC材料，要求防尘、防溅、具有自动闭合功能的防覆盖。规格为：外形尺寸60×60mm，10A、16A。插座支架采用耐高温ABS材料，与插座配套使用。 （2）化验水嘴：规格有三联、双联、单联、遥控水嘴、丁字型、垂直水嘴。材料为铸铜材料；厚度为2.5mm-3mm，瓷质水阀，表面环氧树脂粉末喷涂。 （3）化验水槽：采用7mm厚高密度PP材质，抗酸碱耐腐蚀。 （4）气嘴、气阀：采用不锈钢材料铸造加工制作台。 （5）地脚：为不锈钢螺丝、不锈钢罩盖、橡胶底座组合结构，具有防滑、减震、 高可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。 （6）门铰链：采用不锈钢175度全开自闭铰链。 （7）抽屉滑轨：采用三节阻尼自闭静音导轨。 （8）试管架：底座16mm厚酚醛树脂材料，标配23根PP滴水棒，配带废液收集 盒、废水回流装置。根据用户要求，可制作单面或双面的试管架。 （9）活动箱体配置的活动轮，采用金属轮壳橡胶轮辐，高度为80mm。 （10）插座盒：铝合金一体成型喷塑岛型线盒。 （11）插座：防尘、防溅多功能插座220V，10A或16A。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表2技术参数和性能指标。货物名称：  仪器台   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 仪器台（规格：1000mm*900mm*850mm） |
|  | 2 | 主体部分 （1）支撑主框架材料使用要求：金属经表面处理后环氧树粉末喷涂，配置多种功能型设施，如电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等，试剂架层板活动可调。 （2）前后连接槽板1.2 mm金属冷轧板压弯制作,与主框架连接采M8×20mm专用内六角螺丝紧固,槽板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （3）后端可拆卸用于维修的门板，采用1.2mm厚金属冷轧板，表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （4）后下连接板采用1.2mm金属冷轧板制作,连接板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （5）钢制主体支撑框架需要配用多种箱体结构及多种款式组合，如卡吊式箱体，活动式箱体。 （6）带有检修通道的仪器台加装背板。 |
| * | 3 | 台面部分 台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉，或者釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 - 耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。要求提供3年内有效的耐高温检测报告，参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。 （2）洛氏硬度：参照GB/T26696-2011标准，检测结果洛氏硬度不低于59HRC。 （3）线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G、有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1。 （4）断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。 |
|  | 4 | 钢制实验台基箱部分 （1）所有箱体均设计为三种不同规格的抽屉形式，拉手为316不锈钢长条拉手，拉手长度不低于18cm，金属冷轧板采用1.2 mm厚折弯工艺加工生产。 （2）所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 （3）所有抽屉面板、门面板均设计标签卡槽。 |
|  | 5 | 钢制试剂架部分 （1）钢制试剂架材料要求：支架采用2.0mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的工件。要求可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置实验室各种使用功能。钢制试剂架配制的层板为12mm钢化玻璃。 （2）钢制试剂架功能配置： 电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。 |
|  | 6 | 附件部分 （1）实验室专用插座及插座支架：材料为防火耐高温PC材料，要求防尘、防溅、具有自动闭合功能的防覆盖。规格为：外形尺寸60×60mm，10A、16A。插座支架采用耐高温ABS材料，与插座配套使用。 （2）化验水嘴：规格有三联、双联、单联、遥控水嘴、丁字型、垂直水嘴。材料为铸铜材料；厚度为2.5mm-3mm，瓷质水阀，表面环氧树脂粉末喷涂。 （3）化验水槽：采用7mm厚高密度PP材质，抗酸碱耐腐蚀。 （4）气嘴、气阀：采用不锈钢材料铸造加工制作台。 （5）地脚：为不锈钢螺丝、不锈钢罩盖、橡胶底座组合结构，具有防滑、减震、 高可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。 （6）门铰链：采用不锈钢175度全开自闭铰链。 （7）抽屉滑轨：采用三节阻尼自闭静音导轨。 （8）试管架：底座16mm厚酚醛树脂材料，标配23根PP滴水棒，配带废液收集 盒、废水回流装置。根据用户要求，可制作单面或双面的试管架。 （9）活动箱体配置的活动轮，采用金属轮壳橡胶轮辐，高度为80mm。 （10）插座盒：铝合金一体成型喷塑岛型线盒。 （11）插座：防尘、防溅多功能插座220V，10A或16A。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表3技术参数和性能指标。货物名称：  受理台   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 受理台（规格：1000mm*900mm*850mm） |
|  | 2 | 主体部分 （1）支撑主框架材料使用要求：金属经表面处理后环氧树脂EPOXY粉体喷涂，配置多种功能型设施，如电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等，试剂架层板活动可调。 （2）前后连接槽板1.2 mm金属冷轧板压弯制作,与主框架连接采M8×20mm专用内六角螺丝紧固,槽板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （3）后端可拆卸用于维修的门板，采用1.2mm厚金属冷轧板，表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （4）后下连接板采用1.2mm金属冷轧板制作,连接板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （5）钢制主体支撑框架需要配用多种箱体结构及多种款式组合，如卡吊式箱体，活动式箱体。 （6）受理台加装背板。 |
| * | 3 | 台面部分 台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉，或者釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 - 耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。要求提供3年内有效的耐高温检测报告，参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。 （2）洛氏硬度：参照GB/T26696-2011标准，检测结果洛氏硬度不低于59HRC。 （3）线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G、有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1。 （4）断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。 |
|  | 4 | 钢制实验台基箱部分 （1）所有箱体均设计为三种不同规格的抽屉形式，拉手为316不锈钢长条拉手，拉手长度不低于18cm，金属冷轧板采用1.2 mm厚折弯工艺加工生产。 （2）所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 （3）所有抽屉面板、门面板均设计标签卡槽。 |
|  | 5 | 钢制试剂架部分 （1）钢制试剂架材料要求：支架采用2.0mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的工件。要求可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置实验室各种使用功能。钢制试剂架配制的层板为12mm钢化玻璃 （2）钢制试剂架功能配置： 电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。 |
|  | 6 | 附件部分 （1）实验室专用插座及插座支架：材料为防火耐高温PC材料，要求防尘、防溅、具有自动闭合功能的防覆盖。规格为：外形尺寸60×60mm，10A、16A。插座支架采用耐高温ABS材料，与插座配套使用。 （2）化验水嘴：规格有三联、双联、单联、遥控水嘴、丁字型、垂直水嘴。材料为铸铜材料；厚度为2.5mm-3mm，瓷质水阀，表面环氧树脂粉末喷涂。 （3）化验水槽：采用7mm厚高密度PP材质，抗酸碱耐腐蚀。 （4）气嘴、气阀：采用不锈钢材料铸造加工制作台。 （5）地脚：为不锈钢螺丝、不锈钢罩盖、橡胶底座组合结构，具有防滑、减震、 高可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。 （6）门铰链：采用不锈钢175度全开自闭铰链。 （7）抽屉滑轨：采用三节阻尼自闭静音导轨。 （8）试管架：底座16mm厚酚醛树脂材料，标配23根PP滴水棒，配带废液收集 盒、废水回流装置。根据用户要求，可制作单面或双面的试管架。 （9）活动箱体配置的活动轮，采用金属轮壳橡胶轮辐，高度为80mm。 （10）插座盒：铝合金一体成型喷塑岛型线盒。 （11）插座：防尘、防溅多功能插座220V，10A或16A。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表4技术参数和性能指标。货物名称：  中央台   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 中央台（规格：1000mm*1500mm*850mm） |
|  | 2 | 主体部分 （1）支撑主框架材料使用要求：金属经表面处理后环氧树脂粉末喷涂，配置多种功能型设施，如电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等，试剂架层板活动可调。 （2）前后连接槽板1.2 mm金属冷轧板压弯制作,与主框架连接采M8×20mm专用内六角螺丝紧固,槽板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （3）后端可拆卸用于维修的门板，采用1.2mm厚金属冷轧板，表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （4）后下连接板采用1.2mm金属冷轧板制作,连接板表面经处理后环氧树脂粉末喷涂。 （5）钢制主体支撑框架需要配用多种箱体结构及多种款式组合，如卡吊式箱体，活动式箱体。 |
| * | 3 | 台面部分 台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉，或者釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 - 耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。要求提供3年内有效的耐高温检测报告，参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。 （2）洛氏硬度：参照GB/T26696-2011标准，检测结果洛氏硬度不低于59HRC。 （3）线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G、有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1。 （4）断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。 |
|  | 4 | 钢制实验台基箱部分 （1）所有箱体均设计为三种不同规格的抽屉形式，拉手为316不锈钢长条拉手，拉手长度不低于18cm，金属冷轧板采用1.2 mm厚折弯工艺加工生产。 （2）所有抽屉面板、门面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料，并为60度导液设计。 （3）所有抽屉面板、门面板均设计标签卡槽。 |
|  | 5 | 钢制试剂架部分 （1）钢制试剂架材料要求：支架采用2.0mm冷轧板折弯焊接组合成具有多功能的工件。要求可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置实验室各种使用功能。钢制试剂架配制的层板为12mm钢化玻璃 （2）钢制试剂架功能配置： 电源插座、过载保护、各种实验用气体、给排水、试剂架排风系统、吊柜等。 |
|  | 6 | 5、附件部分 （1）实验室专用插座及插座支架：材料为防火耐高温PC材料，要求防尘、防溅、具有自动闭合功能的防覆盖。规格为：外形尺寸60×60mm，10A、16A。插座支架采用耐高温ABS材料，与插座配套使用。 （2）化验水嘴：规格有三联、双联、单联、遥控水嘴、丁字型、垂直水嘴。材料为铸铜材料；厚度为2.5mm-3mm，瓷质水阀，表面环氧树脂粉末喷涂。 （3）化验水槽：采用7mm厚高密度PP材质，抗酸碱耐腐蚀。 （4）气嘴、气阀：采用不锈钢材料铸造加工制作台。 （5）地脚：为不锈钢螺丝、不锈钢罩盖、橡胶底座组合结构，具有防滑、减震、 高可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。 （6）门铰链：采用不锈钢175度全开自闭铰链。 （7）抽屉滑轨：采用三节阻尼自闭静音导轨。 （8）试管架：底座16mm厚酚醛树脂材料，标配23根PP滴水棒，配带废液收集 盒、废水回流装置。根据用户要求，可制作单面或双面的试管架。 （9）活动箱体配置的活动轮，采用金属轮壳橡胶轮辐，高度为80mm。 （10）插座盒：铝合金一体成型喷塑岛型线盒。 （11）插座：防尘、防溅多功能插座220V，10A或16A。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表5技术参数和性能指标。货物名称：  可移动中央台   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 可移动中央台（规格：1000mm*1000mm*850mm） |
|  | 2 | 钢框架结构：30mm*50mm*2mm方钢框架经过酸洗、磷化处理，表面高压环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 |
| * | 3 | 台面部分 台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉，或者釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 - 耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。要求提供3年内有效的耐高温检测报告，参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。 （2）洛氏硬度：参照GB/T26696-2011标准，检测结果洛氏硬度不低于59HRC。 （3）线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G、有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1。 （4）断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。 |
|  | 4 | 四个脚为万向轮。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表6技术参数和性能指标。货物名称：  洗涤池   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 洗涤池：采用7mm厚高密度PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表7技术参数和性能指标。货物名称：  实验室专用三口水龙头  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 实验室专用三口水龙头：采用三口鹅颈高低位水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞，具有缓压作用。管体部分为黄铜合金制，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表8技术参数和性能指标。货物名称：  滴水架  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 主框架用实心理化板制作而成，不但耐酸碱，而且工艺考究，外观优美 。 |
|  | 2 | 滴水棒具有锁扣功能，安装后可牢牢锁住，可实现滴水棒自由组合拆卸 。 |
|  | 3 | 底部配有废液收集槽，废液经导液管回流到水槽。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表9技术参数和性能指标。货物名称：  试剂架  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 试剂架（规格：1000mm*300mm*700mm）：支架采用2.0mm冷轧板折弯焊接，表面防酸碱喷塑成型，底座与封口处配置装饰盖板；要求可调节的试剂架层板，并根据不同实验室的要求配置各种不同使用功能，钢制试剂架配制的层板为12mm钢化玻璃，并配有钢制防酸碱喷涂护栏，防止物品滑落，钢制试剂架上配置防尘、防溅插座。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表10技术参数和性能指标。货物名称：  桌式洗眼器  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 整体采用耐腐蚀材料，颜色醒目，喷头配有防尘盖板，利用缓压原理，使喷出的水流为泡沫状更加温和，在使用过程中不会因水流过激伤害眼膜与眼睛内部的神经而造成二次伤害。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表11技术参数和性能指标。货物名称：  旋转吸气装置  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| * | 1 | 旋转吸气装置：选用旋臂式旋转吸气装置，配有集气罩（尺寸为∮350 × H 120 mm，材质为透明耐冲击树脂玻璃，能满足万向旋转要求）；四段式伸缩导管管径为75mm，管道为合金材质，旋转关节选用PP材料制作；旋臂式旋转吸气装置管臂伸展长度要求能达到1.5米；不对药品及环境产生污染；各连接部件能紧密锁合固定，无晃动，具有良好的气密性；设备固定后能实现不下垂要求，在达到整体拉直以水平方向时也能保证不下垂；设备整体折卸方便，易清洁，无卫生死角。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表12技术参数和性能指标。货物名称：  通风橱  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 通风橱（规格：1500mm*850mm*2350mm） |
|  | 2 | 全钢结构，上箱体采用1.2mm冷轧钢板经酸洗磷化，表面环氧树脂粉末喷涂，内衬板采用6mm抗倍特板耐酸碱及有机溶剂的腐蚀，柜内空间最大化，利用率高，可放各种仪器，柜内可配各种气体拷克，柜体操作间两侧均有安全防爆泄压口设备，出风口要有减噪音功能，柜内噪音控制在55dＢ以下的国际工业噪音标准内；下箱体柜体采用冷轧钢板模具冲压制作，表面采用环氧树脂粉末喷涂。 |
|  | 3 | 技术要求 （1）标准的通风橱72 英寸宽度。 （2）通风橱表面风速的偏差不能超过设定风速的10％。 （3）通风橱表面风速在操作高度为0.5m/s。 （4）通风橱内部工作区的照明度至少要80candles。 （5）通风橱的设计减少静压损失，在排气口附件采用钟型设计。 （6）每一个通风橱标准配置为一个冷水龙头，此外根据实验室要求，可配置不同的气体拷克。每种接口都在通风橱外部控制。 |
|  | 4 | 通风橱材质 （1）通风橱整体钢材的厚度为1.2mm。 （2）移门用防爆浮法安全玻璃，厚度6mm。 （3）移门铰链由坚固的材料--钢铰链和链齿轮。 （4）移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯或相近材质构成。 （5）移门把手不锈钢制作，抗化学腐蚀物质喷涂，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包。 （6）通风橱内部密封防止空气泄漏不会使液体积留，标准通风橱使用内衬采用抗倍特材料。 （7）所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀,没有外露的螺钉。 外部连接装置都需抗化学腐蚀，非金属材料。 |
|  | 5 | 通风橱结构与设计要求 （1）通风橱结构坚固，由双层框架支持，双层框架厚度大于4.5英寸。 （2）通风橱柜体由符合国标的冷轧钢板组成。 （3）安装通风橱内阀门管道，通过可向上开启的前面板经过定位装置安全处理再进行施工及检修。 （4）排气出口：排气出口为矩形，折边法兰连接，减少气体扰流。 （5）移门：通风橱的移门可以清楚地看清通风橱的内部工作区域，安全玻璃安装在聚氯乙烯滑槽内，平衡系统有砝码、滑轮、铰链等装置，平衡系统可以阻止移门倾斜并且可用一只手操控，不超过5磅的力就可以升、降的移门，移门可以停止于任何操作位置，当铰链发生意外时，移门也不会下降，移门的关闭有橡胶缓冲装置，通风橱有良好的可视范围。 （6）通风橱台面、内衬材料: 通风橱的操作台面：采用20mm厚陶瓷台面。 通风橱的内部材料应是polyresin或类似物质而不能是金属或理化板之类不能抗腐蚀和防火的材料。 内衬材料表面光滑而且为白色。 内衬材料的抗弯力大于14,000磅/平方英尺。 内衬材料满足防火要求。 内衬材料由抗化学溅出、化学烟熏的物质组成。 （7）扰流板： 扰流板应该和内衬材料一致，其引导通风橱气体排除柜外。 排气槽和扰流板垂直方向一致。 排气槽水平方向离工作台面要有17英寸的距离。 通风橱上部需要有最小19英寸的工作深度。 扰流板支架由非金属材料构成。 生产基地里一般将扰流板的位置调节在对普通气体最适位置。 （8）通风橱照明： 两个LED灯管，快速启动类型，UL标准。 照明罩内部白色，高反射的塑料材质。 照明装置上面有安全玻璃面板，并且和柜体密封。 照明装置包括灯管。 照明亮度：80 candles。 （9）插座：通风橱两侧立柱标配，四个防尘、防溅多功能插座220V，10A或16A。 （10）配件： 水龙头在喷嘴处用颜色标示，并安装在通风橱内部，其控制开关在通风橱外面，用不同颜色标示把手。通风橱里面阀门为针型阀，圆锥形的龙头，不锈钢制成并可更换。通风橱里面的配件（龙头喷嘴）由黄铜构成，外面环氧树脂喷涂。远程控制开关颜色是醒目的、尼龙十字型把手，当中是不同颜色标示的尼龙指示钮 (11)技术参数： 面风速： 0.3 -0.5m/s； 操作门开启高度：0 - 750mm； 照明：20w×2日光灯； 电压：220V、380V； 噪音：52 -62db； |
| * | 6 | 通风橱的操作台面： 台面：采用20mm厚一体成型高温烧制实验室工业碟型陶瓷台面，见截面采用同色低温上釉，或者釉料与胚体经高温一体烧结而成，表面釉面颜色和胚体颜色一致的实验室专用同色透芯陶瓷台面，台面表面耐高温、耐腐蚀、耐磨、不脱色、不变色、美观大方。 - 耐高温：陶瓷台面为A级不燃材料，陶瓷台面燃烧性能为A1级，燃烧热值小于0，持续燃烧时间为0。要求提供3年内有效的耐高温检测报告，参照GB/T26696-2011标准测试，耐高温不低于1350℃。 （2）洛氏硬度：参照GB/T26696-2011标准，检测结果洛氏硬度不低于59HRC。 （3）线性热膨胀系数：参照GB/T4100-2015附录G、有釉砖标准，线性热膨胀系数≤5.0×10-6/℃-1。 （4）断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，断裂模数平均值≥49MPa，单个值≥47MPa。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表13技术参数和性能指标。货物名称：  超净台  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
| * | 1 | 箱体：采用优质冷轧钢板，经酸洗磷化防腐，表面为环氧树脂粉未静电喷涂处理，防酸碱及防锈，台面全不锈钢； |
|  | 2 | 双人单面垂直准闭合式台面，有效防止外部气体诱入和操作区异味对人体的伤害； |
| * | 3 | 采用可调风量风机系统，轻触型开关及多档调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态； |
|  | 4 | 拉门：双悬式玻璃门，上下开启，操作方便灵活，拉门底部嵌有橡胶减震垫，以减少开关时的冲击，无段式平衡法码，拉门时上下自如，可任意位置停留； |
|  | 5 | 传动：双悬玻璃门通过导轨、配重滑轮组、钢索、配重等同步传动，上下开启灵活方便，噪音小； |
|  | 6 | 前盖可以直接打开，便于更换过滤器，电子元件配件等。 |
|  | 7 | 菌落数：≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) |
| * | 8 | 平均风速：0.25～0.6m/s（可调） |
|  | 9 | 洁净等级：100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
|  | 10 | 噪 音 ：≤65dB |
|  | 11 | 电 源：AC，单项220V/50Hz |
|  | 12 | 光照度：≥300LX |
| * | 13 | 振动半峰值：≤ 3μm（X.Y.Z方向） |
|  | 14 | 最大功耗：350W |
|  | 15 | 重 量：<120Kg |
| * | 16 | 工作区尺寸:1150×600×520mm |
| * | 17 | 装置外形尺寸:1300×660×1635mm |
|  | 18 | 高效过滤器规格及数量:1100×530×50×① |
|  | 19 | 荧光灯/紫外灯规格及数量:30w × ①/ 30w ×① |
|  | 20 | 产品标准：符合JG/T 292-2010超净工作台标准 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表14技术参数和性能指标。货物名称：  功能柜  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 功能柜(规格：900mm*450mm*1900mm) |
|  | 2 | 柜体：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。 |
|  | 3 | 柜门(带锁）：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 |
|  | 4 | 层板：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑，不伤手。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等，层板要求承重：30kg。 |
|  | 5 | 铰链：全开175°不锈钢自闭式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 |
|  | 6 | 拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大线条流畅，手感好。 |
|  | 7 | 内衬：内衬需有防酸碱材料。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表15技术参数和性能指标。货物名称：  试剂柜  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 试剂柜(规格：900mm*450mm*1900mm) |
|  | 2 | 柜体：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。 |
|  | 3 | 柜门(带锁）：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品、试剂等。 |
|  | 4 | 层板：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑，不伤手。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等，层板要求承重：30kg。 |
|  | 5 | 铰链：全开175°不锈钢自闭式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 |
|  | 6 | 拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大线条流畅，手感好。 |
|  | 7 | 内衬：内衬需有防酸碱材料。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表16技术参数和性能指标。货物名称：  排风药品柜  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 排风药品柜(规格：900mm*450mm*1900mm) |
|  | 2 | 柜体：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度，柜体顶板带排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 |
|  | 3 | 柜门(带锁）：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放药品。 |
|  | 4 | 层板：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑，不伤手。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等，层板要求承重：30kg。 |
|  | 5 | 铰链：全开175°不锈钢自闭式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 |
|  | 6 | 拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大线条流畅，手感好。 |
|  | 7 | 内衬：内衬需有防酸碱材料。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表17技术参数和性能指标。货物名称：  排风试剂柜  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 排风试剂柜(规格：900mm*450mm*1900mm) |
|  | 2 | 柜体：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度，柜体顶板带排风装置，与实验室内通风管相连接，便于将废气排出室外，安全、实用。 |
|  | 3 | 柜门(带锁）：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁，更便于实验室工作人员取放试剂。 |
|  | 4 | 层板：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑，不伤手。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等，层板要求承重：30kg。 |
|  | 5 | 铰链：全开175°不锈钢自闭式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 |
|  | 6 | 拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大线条流畅，手感好。 |
|  | 7 | 内衬：内衬需有防酸碱材料。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表18技术参数和性能指标。货物名称：  血卡柜  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 血卡柜(规格：1100mm*500mm*1900mm) 柜体：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。 |
|  | 2 | 柜门(带锁）：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。上下层门框带有6㎜钢化玻璃视窗，玻璃四周带有弧度橡胶减震条，带内插双锁。 |
|  | 3 | 抽屉面板均采用优质冷轧钢板双层夹心隔音结构，面板内部有消声材料。内有8个抽屉，每个抽屉分多组，约放血卡1600份，抽屉面板均设计标签卡槽。 |
|  | 4 | 抽屉滑轨：采用三节阻尼自闭静音导轨。 |
|  | 5 | 拉手：采用铝合金扣手。 |
|  | 6 | 地脚：为不锈钢螺丝、不锈钢罩盖、橡胶底座组合结构，具有防滑、减震、高可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表19技术参数和性能指标。货物名称：  更衣柜  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 更衣柜(规格：900mm*500mm*1900mm) 柜体：采用1.2mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。外观浑然一体，整体美观大方且不变形、具有很强的抗压强度。 |
|  | 2 | 柜门：采用1.2mm厚优质冷轧钢板制作，经过酸洗、磷化处理，表表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 |
|  | 3 | 层板：采用1.2mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑，不伤手。层板可调高度，以方便放置不同的衣物及鞋子。 |
|  | 4 | 铰链：全开175°自闭式铰链，弹性好，外型美观，使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长。 |
|  | 5 | 拉手：采用不锈钢制D型拉手，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理、外观大方，线条流畅，手感好。 |
|  | 6 | 衣柜顶部配有挂衣杆。 |
|  | 7 | 地脚：为不锈钢螺丝、不锈钢罩盖、橡胶底座组合结构，具有防滑、减震、高可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表20技术参数和性能指标。货物名称：  物证架  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 物证架(规格：900mm*450mm*1900mm) 钢框架结构：经过酸洗、磷化处理，表面环氧树脂粉沫喷涂，涂层厚度为90um，最后经高温烘烤制作而成。 |
|  | 2 | 层板：采用1.2 mm厚优质冷轧钢板，边缘光滑，不伤手。层板可调高度，以方便放置大小不同药品、试剂等，层板要求承重：80kg。 |
|  | 3 | 地脚：为不锈钢螺丝、不锈钢罩盖、橡胶底座组合结构，具有防滑、减震、高可调节台体水平、防酸、碱腐蚀、承重力强等特点。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表21技术参数和性能指标。货物名称：  实验凳  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | PU材质凳面，带液压杆可升降，带脚踏圈和万向轮。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表22技术参数和性能指标。货物名称：  插座盒  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 铝合金一体成型喷塑岛型线盒 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表23技术参数和性能指标。货物名称：  插座  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 防尘、防溅多功能插座220V，10A |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表24技术参数和性能指标。货物名称：  4mm2电源线  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 4mm2电源线:国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表25技术参数和性能指标。货物名称：变频离心风机。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 变频离心风机 （规格：F4－72－5A-2.2KW） 玻璃钢风机，抗酸碱腐蚀 |
|  | 2 | 风量4090-6952立方/小时 |
|  | 3 | 全压820-490Pa |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表26技术参数和性能指标。货物名称：  风机软连接  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风机软连接 （规格：A式风机） 软质PVC |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表27技术参数和性能指标。货物名称：  风机出风口  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风机出风口 （规格：A式风机） 玻璃钢材质 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表28技术参数和性能指标。货物名称：  电机防雨罩  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电机防雨罩：玻璃钢材质 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表29技术参数和性能指标。货物名称：  风机基础  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风机基础：水泥或钢质 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表30技术参数和性能指标。货物名称：  风机减震器  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风机减震器：每套风机4个弹簧减震器 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表31技术参数和性能指标。货物名称：  不锈钢防火阀 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 不锈钢防火阀 （规格：400mm*300mm） 材质304不锈钢，70度熔断 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表32技术参数和性能指标。货物名称：  风管  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风管 (规格:φ110mm) 材质PVC，厚度3mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表33技术参数和性能指标。货物名称：  风管  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风管 (规格:φ160mm) 材质PVC，厚度3mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表34技术参数和性能指标。货物名称：  风管  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风管 (规格:φ250mm) 材质PVC，厚度4mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表35技术参数和性能指标。货物名称：  风管  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风管 (规格:400mm*300mm) 材质PVC，厚度5mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表36技术参数和性能指标。货物名称：  弯头  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 弯头 (规格:φ110mm) 材质PVC，厚度3mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表37技术参数和性能指标。货物名称：  弯头  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 弯头 (规格:φ250mm) 材质PVC，厚度4mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表38技术参数和性能指标。货物名称：  弯头 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 弯头 (规格:400mm*300mm) 材质PVC，厚度5mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表39技术参数和性能指标。货物名称：  三通  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 三通 (规格:φ160mm) 材质PVC，厚度3mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表40技术参数和性能指标。货物名称：  三通  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 三通 (规格:φ250mm) 材质PVC，厚度4mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表41技术参数和性能指标。货物名称：  变径  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 变径 （规格：φ160mm-φ110mm） 材质PVC，厚度3mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表42技术参数和性能指标。货物名称：  变径 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 变径 （规格：φ250mm-φ110mm） 材质PVC，厚度4mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表43技术参数和性能指标。货物名称：  变径  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 变径 （规格：φ250mm-φ160mm） 材质PVC，厚度4mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表44技术参数和性能指标。货物名称： 变径  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 变径 （规格：400mm*300mm-φ250mm） 材质PVC，厚度5mm |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表45技术参数和性能指标。货物名称：风管支吊架  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风管支吊架：角钢或管卡、吊杆 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表46技术参数和性能指标。货物名称：  外墙开孔及修补  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 外墙开孔及修补：走风管后用玻璃胶密封 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表47技术参数和性能指标。货物名称：  风机布线  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风机布线 （规格：5*2.5mm2） 国标铜芯线 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表48技术参数和性能指标。货物名称：  PVC电线管  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | PVC电线管 （规格：φ32mm） 阻燃PVC |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表49技术参数和性能指标。货物名称：  变频控制电箱  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 变频控制电箱 （规格：2.2KW） 含电箱、变频器及PLC控制器、断路保护开关、交流接触器、热继电器等 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表50技术参数和性能指标。货物名称：  电动风阀  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电动风阀 （规格：Φ250mm） 阀体为耐腐蚀的PP材质，配模拟量快速执行器 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表51技术参数和性能指标。货物名称：  电动风阀布线及开关  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电动风阀布线及开关：国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表52技术参数和性能指标。货物名称：  通风橱控制系统布线。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 通风橱控制系统布线：国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表53技术参数和性能指标。货物名称：  机制岩棉夹芯彩钢立板   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 机制岩棉夹芯彩钢立板（规格： 1150mm*2600mm*50mm厚） 净化实验室隔墙材质采用50mm厚夹岩棉机制双面金属壁板墙板，颜色为白色，误差要求：长度：±2mm，对角线：±5 mm，隔音性能较好，钢板厚度0.5mm，岩棉容重100kg/m3。 |
|  | 2 | 耐火极限：1h。 |
|  | 3 | 彩钢板非抗静电，成品彩钢板表面应覆有保护膜。 |
|  | 4 | 表面烤漆处理，不易脱落开裂，防尘防锈抗菌处理。 |
|  | 5 | 密封胶采用中性硅酮密封胶。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表54技术参数和性能指标。货物名称：  手工岩棉单玻镁夹心彩钢板   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 手工岩棉单玻镁夹心彩钢板（规格： 50mm厚） 净化实验室吊顶采用50mm厚手工单面玻镁板岩棉彩钢板，双边封边，颜色为白色。误差要求：长度：±2mm，对角线：±5 mm，隔音性能较好，钢板厚度0.5mm，岩棉容重100kg/m3。 |
| * | 2 | 耐火极限：1h。 |
|  | 3 | 彩钢板非抗静电，成品彩钢板表面应覆有保护膜。 |
|  | 4 | 表面烤漆处理，不易脱落开裂，防尘防锈抗菌处理。 |
|  | 5 | 密封胶采用中性硅酮密封胶。 |
|  | 6 | 顶板排布首先要求按房间布局合理布置, 吊顶要求可上人，便于今后维修，彩钢板顶板吊装要求中字铝吊梁长度同彩钢板长度一致，不允许点位吊装。吊筋采用M10，间距1m，彩钢板框架采用δ1.0mm厚镀锌板封边。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表55技术参数和性能指标。货物名称：  净化彩钢板硅胶密封处理   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 净化彩钢板硅胶密封处理（规格：5mm胶缝） 环保中性胶 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表56技术参数和性能指标。货物名称：  彩钢板加强配件   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 彩钢板加强配件（规格：50mm型） 国标加强件 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表57技术参数和性能指标。货物名称：   顶板吊梁吊装   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 顶板吊梁吊装： 可调吊杆及加固横梁 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表58技术参数和性能指标。货物名称：   钢制净化密闭单门   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 钢制净化密闭单门（规格： 900*2100mm） 整体采用优质镀锌钢板，经过酸洗磷化静电喷涂，门框厚度1.5mm，门板厚度1.0，门上视窗外方内圆黑边 内贴不锈钢，四周黑色丝印，不锈钢304合页，不锈钢防火门锁，门底部带升级扫地条，门板芯材纸蜂巢。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表59技术参数和性能指标。货物名称：   钢制净化密闭子母门   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 钢制净化密闭子母门（规格： 1200*2100mm） 整体采用优质镀锌钢板，经过酸洗磷化静电喷涂，门框厚度1.5mm，门板厚度1.0，门上视窗外方内圆黑边 内贴不锈钢，四周黑色丝印，不锈钢304合页，不锈钢防火门锁，门底部带升级扫地条，门板芯材纸蜂巢。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表60技术参数和性能指标。货物名称：   钢制净化密闭双门   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 钢制净化密闭双门（规格： 1500*2100mm） 整体采用优质镀锌钢板，经过酸洗磷化静电喷涂，门框厚度1.5mm，门板厚度1.0，门上视窗外方内圆黑边 内贴不锈钢，四周黑色丝印，不锈钢304合页，不锈钢防火门锁，门底部带升级扫地条，门板芯材纸蜂巢。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表61技术参数和性能指标。货物名称：   中字铝   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 中字铝（规格： 50mm型） 铝型材喷塑 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表62技术参数和性能指标。货物名称：   暗梁   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 暗梁（规格： 50mm型） 铝型材喷塑 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表63技术参数和性能指标。货物名称：   内圆弧“R”角   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 内圆弧“R”角（规格： 50mm型） 铝型材喷塑 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表64技术参数和性能指标。货物名称：   塑料底座   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 塑料底座（规格： 50mm型） PVC塑料底座 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表65技术参数和性能指标。货物名称：   大阳角   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 大阳角（规格： 50mm型） 铝型材喷塑 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表66技术参数和性能指标。货物名称：   彩钢板固定导向槽   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 彩钢板固定导向槽（规格： 50mm型） 铝型材喷塑 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表67技术参数和性能指标。货物名称：   大阳角过渡角   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 大阳角过渡角（规格： 50mm型） 铝型材喷塑 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表68技术参数和性能指标。货物名称：   门边角   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 门边角（规格： 50mm型） 铝型材喷塑 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表69技术参数和性能指标。货物名称：   三维角   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 三维角（规格： 50mm型） 铝型材喷塑 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表70技术参数和性能指标。货物名称：   洁净密闭观察窗   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 洁净密闭观察窗（规格： 1500*1000mm、1300*1000mm） 彩钢固定窗与板面齐平，双层5mm钢化玻璃，内充氮气。固定窗框架采用δ1.0mm厚喷塑铝型材制作。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表71技术参数和性能指标。货物名称：   门禁系统   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 门禁系统：进入方式指纹、刷卡，出门方式按钮。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表72技术参数和性能指标。货物名称：   pvc地面   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | PVC地面（规格： 2mm厚） PVC地板主要成分为聚氯乙烯材料，厚度2.0mm，面层0.4mm纯PVC透明耐磨UV层，底层加上印花层和发泡层或密实层，PVC地板具有防火、抗酸碱、耐腐蚀、防静电、防滑。 材料特性. 密度：; 1380 Kg/m³; Vicat B1：; 85℃. 杨氏弹性模(E)：; 2900-3400 MPa; 导热率 (λ)：; 0.16 W/m.K. 拉伸强度(σt)：; 50-80 MPa; 热膨胀系数 (α)：; 8 10-5 /K. Elongation @ break：; 20-40%; 热容 (c)：; 0.9 kJ/(kg·K). Notch test：; 2-5 kJ/m²; 吸水率 (ASTM)：; 0.04-0.4. 玻璃转变温度：; 87℃; Price：; 0.5-1.25 €/kg. 熔点：; 212℃. |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表73技术参数和性能指标。货物名称：   净化装饰紧固件   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 净化装饰紧固件: 专业固定件（暗钉） |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表74技术参数和性能指标。货物名称：   恒温恒湿净化机组   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 恒温恒湿净化机组: 风量L=5500m3/h，表冷段：制冷量Q=30kw,制热量：电加热60KW,送风全压1277pa,机外余压：500pa，加湿量(50kg/h)。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表75技术参数和性能指标。货物名称：   洁净送回风管道   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 洁净送回风管道(规格：0.75mm) 镀锌钢板中压密闭型 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表76技术参数和性能指标。货物名称：   洁净送回风管道   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 洁净送回风管道(规格：0.6mm) 镀锌钢板中压密闭型 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表77技术参数和性能指标。货物名称：   高效过滤风口（四件套）  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 高效过滤风口（四件套）规格：500m³/h 包含高效过滤器、静压箱、导流板、调节阀。 |
|  | 2 | 无隔板式结构、玻璃纤维滤纸 |
|  | 3 | 一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶； |
|  | 4 | 过滤效率：高效过滤效率99．999％@=0.5um；初阻力：250Pa，终阻力按照实际运行调试后设定500Pa。 |
|  | 5 | 静压箱冷轧镀锌钢板，表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞采用封闭式设计，防止内部有空隙和侧漏，达到洁净区对空气质量的严格要求。 |
|  | 6 | 送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为耐腐蚀金属喷涂,厚度1.2mm。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表78技术参数和性能指标。货物名称：   高效过滤风口（四件套）  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 高效过滤风口（四件套）规格：1000m³/h 包含高效过滤器、静压箱、导流板、调节阀。 |
|  | 2 | 无隔板式结构、玻璃纤维滤纸 |
|  | 3 | 一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶； |
|  | 4 | 过滤效率：高效过滤效率99．999％@=0.5um；初阻力：250Pa，终阻力按照实际运行调试后设定500Pa。 |
|  | 5 | 静压箱冷轧镀锌钢板，表面根据要求做喷漆处理，外表面必须平滑细腻，无凹凸和起楞采用封闭式设计，防止内部有空隙和侧漏，达到洁净区对空气质量的严格要求。 |
|  | 6 | 送风口散流器采用孔板式扩散板，材质为耐腐蚀金属喷涂,厚度1.2mm。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表79技术参数和性能指标。货物名称：   净化空气处理机组安装  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 净化空气处理机组安装：散件组装和铜管链接。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表80技术参数和性能指标。货物名称：  排风机箱  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 排风机箱(规格：8000m3/h) 净化专用 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表81技术参数和性能指标。货物名称：  排风机箱  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 排风机箱(规格：3500m3/h) 净化专用 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表82技术参数和性能指标。货物名称：  优质橡塑保温板  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 优质橡塑保温板(规格：20mm) 采用B1级闭孔橡塑隔热保温材料，20摄氏度时导热系数0.032W/（W*K）在静止空气条件下湿阻因子>8000,氧指数>39。 |
|  | 2 | 胶水、胶带为原厂配置的不燃性环保胶水、胶带防止生霉、对管道无腐蚀性。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表83技术参数和性能指标。货物名称：   洁净风管紧固件  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 洁净风管紧固件（规格：M8） 国标紧固件。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表84技术参数和性能指标。货物名称：   洁净风管吊装件及垫木  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 洁净风管吊装件及垫木（规格：∮8 及50*50） 国标制作。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表85技术参数和性能指标。货物名称：   软连接  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 软连接： 具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，符合要求的气密性标准，燃烧等级达到国标难燃B1级；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施。 |
|  | 2 | 其接合缝应牢固、严密，并不得作为异径管使用。 |
|  | 3 | 设于沉降缝的软性短管，其长度应大于沉降缝的宽度。 |
|  | 4 | 风机出口软连接：采用进口工程专用涂胶玻璃纤维帆布，符合消防要求，且在潮湿环境下可保证较长寿命。 |
|  | 5 | 应满足洁净工程的相关要求。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表86技术参数和性能指标。货物名称：   单层可开回风百叶  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 单层可开回风百叶（规格：400*250mm） 铝型材喷塑。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表87技术参数和性能指标。货物名称：   排风百叶  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 排风百叶（规格：800*500mm） 铝型材喷塑。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表88技术参数和性能指标。货物名称：   新风百叶  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 新风百叶（规格：600*500mm） 铝型材喷塑。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表89技术参数和性能指标。货物名称：   风量调节阀  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风量调节阀（规格：800*500mm） 钢制喷塑。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表90技术参数和性能指标。货物名称：   风量调节阀  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风量调节阀（规格：320*250mm） 钢制喷塑。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表91技术参数和性能指标。货物名称：   风量调节阀  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风量调节阀（规格：320*200mm） 钢制喷塑。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表92技术参数和性能指标。货物名称：   止回阀   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 止回阀（规格：320*250mm） 钢制喷塑。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表93技术参数和性能指标。货物名称：   静压箱   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 静压箱（规格：1500*1500*1000mm） 钢制喷塑。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表94技术参数和性能指标。货物名称：   机组冷凝水排水   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 机组冷凝水排水：PPR管道制作。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表95技术参数和性能指标。货物名称：   通风系统安装附件   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 通风系统安装附件：包含吊件内保等。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表96技术参数和性能指标。货物名称：   净化机房   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 净化机房（规格：7500*5000*2200mm）楼顶新建。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表97技术参数和性能指标。货物名称：  净化照明灯具  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 净化照明灯具 (规格：1200*300mm) 照明采用1200*300LED平板净化灯，吸顶式安装，四周中性密封胶处理。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表98技术参数和性能指标。货物名称：  紫外线杀菌灯具  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 紫外线杀菌灯具 (规格：1*30W) 不锈钢灯架配紫外杀菌灯 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表99技术参数和性能指标。货物名称：  室内五孔插座  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 室内五孔插座 (规格：10A、16A)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表100技术参数和性能指标。货物名称：  照明开关  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 照明开关 (规格：10A)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表101技术参数和性能指标。货物名称：  暗盒  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 暗盒 (规格：50型)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表102技术参数和性能指标。货物名称：  JDG穿线管  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | JDG穿线管 (规格：Φ=20)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表103技术参数和性能指标。货物名称：  JDG直接  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | JDG直接 (规格：Φ=20)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表104技术参数和性能指标。货物名称：  JDG螺接  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | JDG螺接 (规格：Φ=20mm)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表105技术参数和性能指标。货物名称：  电线桥架  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电线桥架 (规格：250*100)优质镀锌 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表106技术参数和性能指标。货物名称：  塑铜线  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 塑铜线 (规格：BV 500V 4mm2)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表107技术参数和性能指标。货物名称：  塑铜线   。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 塑铜线 (规格：BV 500 V6mm2)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表108技术参数和性能指标。货物名称：  塑铜线  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 塑铜线 (规格：BV 500 V2.5mm2)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表109技术参数和性能指标。货物名称：  配电控制柜  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 配电控制柜 (规格：定制满足设计要求)国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表110技术参数和性能指标。货物名称：  包塑软管  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 包塑软管 (规格：φ=20) PVC软管 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表111技术参数和性能指标。货物名称：  暗盒盖  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 暗盒盖 (规格：50型) 国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表112技术参数和性能指标。货物名称：  配电安装附件  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 配电安装附件:国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表113技术参数和性能指标。货物名称：  机械联锁传递窗  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 机械联锁传递窗 (规格：600*600*600) 所有传递窗 采用机械互锁型,材质为304#不锈钢内胆，厚度0.8mm。 |
|  | 2 | 具有耐腐蚀不生锈的特点。 |
|  | 3 | 带有照明灯和紫外线杀菌灯，传送便捷，人物分流，从最大程度上降低交叉污染。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表114技术参数和性能指标。货物名称：  单人双吹风淋室  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 单人双吹风淋室 (规格:1400*1000*2100) 双吹风淋两侧配有空气过滤器装置，不锈钢喷淋嘴，嵌入式安装，喷淋嘴方向可调节180°，快速吹除人身上的灰尘。 |
|  | 2 | 光电感应器，当实验人员进入风淋感应器立即启动吹淋，吹淋结束自动关闭；日光灯20WPhilip嵌入式安装 |
|  | 3 | 电路控制：先进的集成电路板， LED显示吹淋时间，时间继电器0～99秒可调，光电自动感应器，感应自动吹淋，按键式微动开关，并安装有高科技的人性化智能语音提示系统。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表115技术参数和性能指标。货物名称： PLC控制器  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | PLC控制器 (规格：ST20) 采用LCD触摸控制，能够显示实验室整体布局平面图，房间温湿度，房间压力梯度和空调机组运行画面；并能实时监控记录和操作空调机组，排风机组，控制实验室照明和紫外灭菌灯（含编程） |
|  | 2 | 并能实时监控记录和操作空调机组、排风机组，控制实验室照明和紫外灭菌灯（含编程） |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表116技术参数和性能指标。货物名称：  扩展模块  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 扩展模块 (规格：16DO，EMQT16) 自控专用 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表117技术参数和性能指标。货物名称：  扩展模块  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 扩展模块 (规格：4AI,EMAE04) 自控专用 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表118技术参数和性能指标。货物名称：   扩展模块  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 扩展模块 (规格：8AI,EMAE08) 自控专用 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表119技术参数和性能指标。货物名称：  扩展模块  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 扩展模块 (规格：RS485,SBCM01) 自控专用 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表120技术参数和性能指标。货物名称：  温湿度传感器  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 温湿度传感器 (规格：EE150/±2) 自控专用 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表121技术参数和性能指标。货物名称： 压差传感器  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 压差传感器 (规格：MS311) 自控专用 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表122技术参数和性能指标。货物名称：  触控一体机、交换机、组态软件。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 触控一体机、交换机、组态软件 (规格：32寸，TR-LINK/8口) 自控专用 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表123技术参数和性能指标。货物名称：  控制箱  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 控制箱 (规格：定制) 国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表124技术参数和性能指标。货物名称：  屏蔽线控制线  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 屏蔽线控制线：国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表125技术参数和性能指标。货物名称：  新风换气机组（全新风) 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 新风换气机组（全新风) (规格：5000m³/H) 风量L=5000m3/h |
|  | 2 | 制冷量Q=45kw |
|  | 3 | 制热量：电加热67KW |
|  | 4 | 送风全压765pa,机外余压：350pa。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表126技术参数和性能指标。货物名称：  方形散流器  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 方形散流器 (规格：400*400) 铝合金喷涂 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表127技术参数和性能指标。货物名称：  单层回风百叶  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 单层回风百叶 (规格：600*400) 铝合金喷涂 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表128技术参数和性能指标。货物名称：  单层可开回风百叶  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 单层可开回风百叶(规格：400*250) 铝合金喷涂 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表129技术参数和性能指标。货物名称：  优质橡塑保温板 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 优质橡塑保温板 (规格：20mm) 采用B1级闭孔橡塑隔热保温材料，20摄氏度时导热系数0.032W/（W*K）在静止空气条件下湿阻因子>8000,氧指数>39。 |
|  | 2 | 胶水、胶带为原厂配置的不燃性环保胶水、胶带防止生霉、对管道无腐蚀性。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表130技术参数和性能指标。货物名称：  通风管道  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 通风管道 (规格：0.75mm) 所有风管采用优质机制风管，板材选用优质镀锌钢板。板材表面平整，厚度均匀，有紧密的氧化层薄膜；表面不得有裂纹、结疤和锈斑；板厚δ≥0.5mm。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表131技术参数和性能指标。货物名称：  风管紧固件  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风管紧固件 (规格：M8） 国标紧固件 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表132技术参数和性能指标。货物名称：  风管吊装件及垫木  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 风管吊装件及垫木 (规格：∮8 及50*50 ) 国标制作 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表133技术参数和性能指标。货物名称：  软连接  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 软连接 : 具有防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料，符合要求的气密性标准，燃烧等级达到国标难燃B1级；适用于指定的风压和气温条件；有防止结露的措施。 |
|  | 2 | 其接合缝应牢固、严密，并不得作为异径管使用。 |
|  | 3 | 设于沉降缝的软性短管，其长度应大于沉降缝的宽度。 |
|  | 4 | 风机出口软连接：采用进口工程专用涂胶玻璃纤维帆布，符合消防要求，且在潮湿环境下可保证较长寿命。 |
|  | 5 | 应满足洁净工程的相关要求。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表134技术参数和性能指标。货物名称：  机组链接  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 机组链接 铜管冷媒信号线强电线 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表135技术参数和性能指标。货物名称：  冷凝水排水管路  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 冷凝水排水管路： PPR管道制作 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表136技术参数和性能指标。货物名称：  铝合金钢化玻璃高隔断  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 铝合金钢化玻璃高隔断：全玻落地结构，框材采用铝合金型材，玻璃采用双层中空带活动百叶，玻璃规格根据面积大小按照钢化玻璃规范定制，活动百叶控制部分设计在铝合金立柱上。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表137技术参数和性能指标。货物名称： 单扇生态门  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 单扇生态门 (规格：900*2100mm) 办公室门采用生态木门，不锈钢合页，不锈钢门锁。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表138技术参数和性能指标。货物名称：  双扇生态门  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 双扇生态门 (规格：1500*2100mm) 办公室门采用生态木门，不锈钢合页，不锈钢门锁。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表139技术参数和性能指标。货物名称：  LED平板灯 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | LED平板灯 (规格：600*600mm) 功率：55W；嵌入式安装；色温为6000k； |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表140技术参数和性能指标。货物名称：  LED平板感应灯  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | LED平板感应灯 (规格：600*600mm) 功率：55W；红外感应器；嵌入式安装；色温为6000k； |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表141技术参数和性能指标。货物名称：  单联单控开关  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 单联单控开关：国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表142技术参数和性能指标。货物名称：  双联单控开关  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 双联单控开关：国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表143技术参数和性能指标。货物名称：  三联单控开关 。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 三联单控开关：国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表144技术参数和性能指标。货物名称：  电线电缆  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 电线电缆：国标。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表145技术参数和性能指标。货物名称：  网络机柜  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 网络机柜:国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表146技术参数和性能指标。货物名称：  交换机  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 交换机 (规格：千兆32口) 国标 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表147技术参数和性能指标。货物名称：  网线  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 网线： 国标，5类网线 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表148技术参数和性能指标。货物名称：  设备安装区域拆除  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备安装区域拆除： 1、拆除原有200mm厚砌块砖墙及门窗；2、拆除原有600*600mm矿棉板天花、龙骨及照明灯具； |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表149技术参数和性能指标。货物名称：  设备安装区域地面找平  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备安装区域地面找平：原有墙体拆除后地面沟槽用水泥砂浆找平厚度80mm。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表150技术参数和性能指标。货物名称：  设备配套给排水  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备配套给排水：1、给水管材质：PP-R，规格：DN20，连接方式:热熔；2、排水管材质：PVC, 规格：DN50, DN75，连接方式:胶连；3、地漏：DN50不锈钢防臭地漏。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表151技术参数和性能指标。货物名称：  设备吊装费  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 设备吊装费：风机、净化机组楼顶安装，吊装机械租赁费。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表152技术参数和性能指标。货物名称：  成品保护  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 成品保护：施工区域与材料运输通道地面成品保护，保护材料采用5mm厚奥松板，板与板之间用胶带密封连接。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

附表153技术参数和性能指标。货物名称：  垃圾清运、保洁  。

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 垃圾清运、保洁：1、拆除垃圾、施工垃圾下楼及汽运；2、施工完成后对施工区域吊顶、墙面、玻璃、地面、实验台柜整体保洁一次。 |
| 注：1.“参数性质”标“*”表示此参数为主要技术参数。 2.以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。 |  |  |

备注：投标报价中包含货物及设备运输、安装、调试、培训、税费。

- 其他要求：

- ⑴质量要求：符合《法庭科学DNA实验室建设规范》、《实验室生物安全通用要求》和《公安机关DNA实验室等级评定办法》的要求。实验室的送风应经过初效、中效及高效空气（HEPA）过滤器过滤，以0.3um微粒为测试物，在规定的条件下滤除效率高于99.97%的空气过滤器，应确保实验室运行时气流由低风险向高风险区流动。实验室的围护机构所有缝隙（包括窗户）都应可靠密封，采用烟雾测试法检测严密性时所有缝隙无可见泄露；所有的送风排风管道密封性应达到关闭所有通路并维持管道内的温度在设计范围上限的条件下，若使空气压力维持在500Pa时，管道内每分钟泄露的空气量应不超过管道内净容积的0.2%。

⑵履约验收：货物验收时须提供各类实验室台面的通过CMA及CNAS认证的检测机构出具的符合上述参数的检测报告，并加盖台面生产厂家鲜章。提供投标人自主生产的通风橱或通风柜的检验报告原件。邀请第三方具有CMA认证资质机构进行环境检测和材料质量验收，如验收不合格或材料未达标，采购方有权拒绝验收并取消该合同，由此造成的一切损失均由投标人承担。

⑶质保期：保质期内免费维修、更换配件。质保期外免费更换、维修、保养，耗材及相关配件按照市场价的85%供应。

# 第五章 投标人资格证明及相关文件要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。资质证明文件及其它文件应包括：

一.投标人的资格性证明文件

1.投标人是企业（包括合伙企业），提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明。

2财务状况报告，应附经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；（1.投标人是法人的审查会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。2.投标人是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。）

3．投标人依法缴纳税收证明材料；(提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）)注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

4．投标人为企业员工缴纳社保资金的证明材料；(提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）) 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5．投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函； （到递交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录截图和评标现场核实情况为准，如相关失信记录已失效，供应商提供相关证明材料）

6.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录截图。

7.小微企业的投标人应填写《中小企业声明函》并提供“国家企业信用信息公示系统”小微企业截图信息。（投标人通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn）进行搜索截图，截图时间应当在本项目采购公告发布之日至递交投标文件截止时间）

8.招标文件对投标人的其他资格要求。

以上文件除要求提供“原件”以外，均应在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的文件过期、失效的，均为无效投标。（具体要求详见本招标文件初步审查表）

二.投标人应提供的其它材料

1. 与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页等；

2. 最新一期政府采购节能、环保清单截图证明；（如有）

3. 能够真实反映投标人业绩的有效证明材料，如销售或服务合同等；

4. 产品生产（或经销）企业的质量管理体系认证证书、环境认证证书等；

5. 投标人认为需要提供的证明文件及资料。

以上文件除要求提供原件以外，其余均在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章；除在本招标文件中明确规定不提供为无效投标外，其余均供评委在评审时参考。

# 第六章 评标办法（综合评分）

一. 评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。

二.评标办法

（一）综合评分法评标,即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

（二）具体评审工作按照以下步骤进行。

1.初审。初审分为资格性检查和符合性检查。（详见后附表一初步审查表）

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评审结果为“通过”或“未通过”，未通过资格性检查、符合性检查的投标单位按无效投标处理。

2.详细评审。分为投标报价、商务部分、技术部分。（详见后附表二详细评审表）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3．评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标、售后服务条款、业绩的优劣顺序排列。

注：

1.提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标、售后服务条款、业绩的优劣顺序排列。

2.参与竞争的核心产品品牌不足3个的，项目废标处理。

3.在同等条件下，保护环境、不发达地区和少数民族地区企业优先。（需提供相关证明材料）

三.政府采购政策落实：

1.依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （小型、微型企业） | 6% | 评标价＝投标总报价×（1-6%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 6%（不再享受本表序号3的价格扣除） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝投标总报价×(1-2%) |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。 （2）小型、微型企业是指投标人及其所投核心产品的制造商均为小型、微型企业。（如实填写后附《政府采购政策情况表》） （3）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |

2.价格扣除相关要求。

所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准；残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，否则不认定价格扣除。

（3）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章的不予价格扣除。

（4）投标人通过“国家企业信用信息公示系统”（http://www.gsxt.gov.cn/index.html），点击“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn）进行搜索截图，截图时间应当在本项目招标公告发布之日至提交投标文件截止时间，通过截图说明投标人、核心设备制造商是否列入小微企业库，对未列入小微企业库的投标人、核心设备制造商不予价格扣除、对投标文件中未提供截图的不予价格扣除。评标委员会在评审时通过查询对投标人提供截图内容进行甄别，对查询内容与投标人提供内容不符的不予价格扣除。
    （5）提供声明函不实或在政府采购活动中有违法违规行为的，取消其中标资格，并严格按照相关法律法规处理。

表一初步审查表：

| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的企业法人营业执照或营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.投标人是法人的审查会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。 2.投标人是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 经营范围符合采购需求 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函； 2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以投标人通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录截图和评标现场核实情况为准，如相关失信记录已失效，投标人提供相关证明材料） |
|  | 其他资质要求 | （如有） |
| 符合性审查 | 报名及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上报名、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证） |
|  | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等）） |
|  | 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件要求。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 技术部分实质性内容 | 投标文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  |  | 主要技术参数指标（加“*”项）完全满足或优于招标文件要求。 |
|  |  | 技术参数明确响应程度，逐一对应并作出响应说明。 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过采购预算。 |
|  | 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |

表二详细评审表：

| 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 1、报价得分40分 2、商务部分20分 3、技术部分40分 |
| 投标报价 | 评标基准价确定方法 | 满足招标文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。符合小型、微型企业等规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
|  | 投标报价得分（40分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40 |
| 商务部分 | 投标人基本资质（4分） | 投标企业具有且提供：（最高得3分） - ISO9001：2015质量管理体系认证证书得1分； - ISO14001：2015环境管理体系认证证书得1分； - GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书得1分。 |
|  |  | 投标企业具有且提供：（最高得1分） 1、AA级及以上信用等级认证得0.5分； 2、为高新技术企业得0.5分。 |
|  | 业绩 （12分） | 根据投标企业2016年至今承担过同类业绩做出评价，以单项中标通知书（附清单）或销售合同（附清单）的业绩为准；合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分；本项为累计得分（最高得12分）。 - 单项合同金额 ≥300万元，每有一项得2分。 - 单项合同金额 ≥250万元，每有一项得1分。 - 单项合同金额 ≥200万元，每有一项得0.5分。 同类业绩是指：公安系统DNA实验室项目。 |
|  | 本地化服务措施（2分） | - 投标人在鄂尔多斯地区有售后服务网点且提供有效营业执照的，得2分；（投标人注册地为鄂尔多斯地区的，只需提供本公司营业执照）； - 投标人在鄂尔多斯地区以外内蒙古自治区以内具有售后服务网点且提供有效营业执照的，得1分； - 投标人承诺中标后在项目所在地设立售后服务网点的得0.5分。 |
|  | 售后服务体系、售后承诺（1分） | 1、提交详细、周到的服务方案；（1分） |
|  | 投标文件的制作（1分） | 1、投标文件编制完成、格式规范、装订整齐、符合招标文件要求的，得1分。 2、投标文件内容前后矛盾、相关资料复印件模糊不清、编排混乱的，不得分。 |
| 技术部分 | 主要技术参数（标“*”项）（15分） | 1、投标产品的重要技术参数完全满足招标文件要求得13分。 2、每有一项重要技术参数优于招标文件要求得0.5分，最多得2分。 3、投标产品的重要技术参数有一项不满足的该项不得分。 |
|  | 一般技术参数（未标“*”项）（11分） | 1、投标产品的重要技术参数基本满足招标文件要求得9分； 2、每有一项重要技术参数优于招标文件要求得0.5分，最多得2分。 3、所有产品一般技术参数指标（非“*”项）每有一项不满足或负偏离扣0.5分，总分扣完为止。 |
|  | 主要产品及关键配件的检验报告（6分） | 提供相关主要产品及关键配件的检验报告，每提供1项得1分，不提供不得分，最高得6分。 |
|  | 本项目设计方案（8分） | 投标人针对本项目公安局DNA实验室进行布局合理规范化设计。设计合理符合DNA实验室规范操作得8分，设计一般得4分，不合理不得分。 |

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应当按照以下格式及要求进行编制，且应当不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

包    号：    第    包（若项目分包时使用）

（投标人名称）

年  月  日

格式二：

投标文件目录

一.投标承诺书…………………………………………………………………… （ ）

二.开标一览表…………………………………………………………………… （ ）

三.法定代表人身份证明………………………………………………………… （ ）

四.授权委托人身份证明………………………………………………………… （ ）

五.授权委托书…………………………………………………………………… （ ）

六.投标保证金…………………………………………………………………… （ ）

七.联合体协议书………………………………………………………………… （ ）

八.投标货物分项报价明细表…………………………………………………… （ ）

九.投标货物情况介绍表………………………………………………………… （ ）

十.技术规格响应表……………………………………………………………… （ ）

十一.售后服务承诺及方案……………………………………………………… （ ）

十二.商务规格响应表…………………………………………………………… （ ）

十三.投标人业绩情况表………………………………………………………… （ ）

十四.投标人基本情况表………………………………………………………… （ ）

十五.近一年度财务会计制度…………………………………………………… （ ）

十六.依法缴纳税收的凭据……………………………………………………… （ ）

十七.依法缴纳社会保险的凭证………………………………………………… （ ）

十八.参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明……… （ ）

十九..政府采购政策情况表………………………………………………………（ ）

二十.中小企业声明函…………………………………………………………… （ ）

二十一.残疾人福利性单位声明函……………………………………………… （ ）

二十二.耗材优惠率承诺书……………………………………………………… （ ）

二十三.各类证明材料…………………………………………………………… （ ）

格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心：

1.按照已收到的               项目（项目编号：         ）招标文件要求，经我方认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。

2. 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

5. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本投标文件将构成约束双方合同的组成部分。

6. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：                        邮政编码：

电    话：                        电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：（加盖公章）              年   月   日

格式四：

开标一览表

投标人名称（加盖公章）

项目名称、包号：                          项目编号：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 售后服务网点 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |
| 小写： |  |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

3．格式、内容和签署、盖章必须完整。

4.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月    日

格式五：

法定代表人身份证明

投标人名称：__________________________

姓名：_______________性别：______________年龄：_____________职务：______________系_________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

| 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 正面 | 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 反面 |
| --- | --- |

投标人：_________________（盖单位章）

_______年_____月_____日

格式六：

授权委托人身份证明

投标人名称：__________________________

姓名：_______________性别：______________年龄：_____________职务：______________系_________________（投标人名称）的授权委托人。

特此证明。

附：授权委托人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

| 授权委托人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 正面 | 授权委托人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 反面 |
| --- | --- |

投标人：_________________（盖单位章）

_______年_____月_____日
格式七：

授权委托书

本人_________________（姓名）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现委托_________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递 交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_________________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：_________________（盖单位章）

法定代表人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

委托代理人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

年     月     日

格式八：

投标保证金

投标人应在此提供保证金汇款凭据的复印件。

格式九：

联合体协议书

_____________________________（所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称）联合体，共同参加_________________（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.（某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_________________。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式______份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）

联合体成员名称：_________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）

……

_______年_____月____日

格式十：

投标货物分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应在备注中列出。

2．此表将随中标结果公告一并公示，请投标人认真填写。

格式十一：

投标货物情况介绍表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 生产产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

格式十二：

技术规格响应表

1.货物名称：

| 编号 | 招标文件要求技术参数、性能指标 | 投标人提供技术参数、性能指标 | 响应 程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

2.货物名称：

| 编号 | 招标文件要求技术参数、性能指标 | 投标人提供技术参数、性能指标 | 响应 程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

说明：

1. 投标人应按照“招标内容与技术要求”中确定的技术参数与配置要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对招标文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度，投标人在提供的技术参数、性能指标中必须列出具体数值或内容。对招标文件原文复制或只注明符合、满足等无具体内容的表述，将视为不符合招标文件要求。

2. 此表按照货物分别填写，填写时注明所投货物名称、品牌、型号。（每一种货物须分别填写此表）

3.“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

格式十三：

售后服务承诺及方案

一．售后服务承诺

1.在   年的质保期内，投标人对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务，并对所有软件免费升级。

2.质保期过后   年内，投标人将继续提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

3．投标人在接到用户维修通知后   小时内响应，   个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

4．在设备的设计使用寿命期内，投标人必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

5.免费安装调试、人员培训、技术支持。

6.定期进行用户回访，及时处理用户意见。

二．技术培训

免费培训内容：

培训日期及地点：

三．售后服务机构和服务体系

1.生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话。

2.本地化售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

四．售后方案（自拟）

注：投标人提供售后服务承诺及方案不少于以上内容。

格式十四：

商务规格响应表

| 序号 | 招标文件商务 要求的项目 | 投标人响应的 商务项目 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间 |  |  |  |
| 2 | 交付使用地点 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |

说明：“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

格式十五：

投标人业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式十六：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 注册资金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围： |  |  |  |
| 企业资质： |  |  |  |
| 注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中投标人资质要求的其他资质证明等。 |  |  |  |

说明：

如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

格式十七：

近一年度财务会计制度

按照本招标文件第六章资格性审查的要求，提供投标人的财务审计报告或资信证明。

说明：

1.提供投标人财务审计报告的，须提供会计师事务所出具的经审计的财务报告。

2.提供投标人银行资信证明的，同时提供基本开户银行的开户许可证。

格式十八：

依法缴纳税收的凭据

提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）

格式十九：

依法缴纳社会保险的凭证

提供递交投标文件截止之日前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）

格式二十：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称        ，项目编号：         ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律.法规和规定，同时郑重承诺：

在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录，并在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）上均无相关不良行为的纪录。

特此声明。

年  月  日

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权人（签字）：

注：

1.信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询信用记录。

2.截图要求：

（1）登录“信用中国”网站，在搜索框中填写投标人全称，点击查询“下载信用报告”进行截图。

（2）登录“中国政府采购网”网站，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，输入投标人全称点击查询，将整个页面进行截图。

格式二十一：

政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核心产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额（单价元） |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | （ ）我公司属于监狱企业，并提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | （ ）我公司属于残疾人福利性单位，并提供残疾人福利性单位声明函。 |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表内容与本招标文件其他要求填写不一致或本表填写不完整的，不予价格扣除。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的才需填写“金额（单价元）、小型、微型企业产品金额合计”内容。

本表后附“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn）截图。

格式二十二：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

格式二十三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式二十四：

耗材优惠率承诺书

我公司承诺针对本项目投标所有产品的耗材优惠率为市场价格的    折。

年  月  日

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权人（签字）：

格式二十五：
各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

# 温馨提示

各位投标人:

请在编制投标文件前请认真阅读并理解招标文件。现就容易导致废标或无效投标的条款特别提示如下：

1. 及时查看投标项目的相关信息公告，如招标公告、变更公告、废标公告等。

2. 认真填写报名信息，在提交投标文件截止时间前核对保证金缴纳情况，若报名成功、保证金缴纳之后，如保证金状态仍显示“未缴纳”，请及时与我单位联系。

3. 注意投标文件的密封、装订及签署、盖章，如项目分包，投标文件务必分包、分别编制。

4. 按照招标文件规定的时间、地点，提前到达并提交投标文件。

5. 注意投标文件中相关证明材料的完整性及有效期限。（特别注意：财务审计报告或资信证明、社保、纳税的相关证明材料）

请各投标人严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其条例，如出现违法、违规行为，将承担响应法律责任