鄂托克前旗蒙医综合医院采购消毒供应设备

招 标 文 件

项目编号：CG2019HGK2125

采 购 人：鄂托克前旗蒙医综合医院

代理机构：鄂尔多斯市金博工程项目管理有限公司

日    期：2019年11月25日

目录

第一章 招标公告	 3

第二章 投标人须知	5

第三章 合同与验收	17

第四章 招标内容与技术要求	20

第五章 投标人资格证明及相关文件要求	49

第六章 评标办法	50

第七章 投标文件格式与要求	56

# 第一章 招标公告

鄂托克前旗蒙医综合医院采购消毒供应设备公开招标公告

鄂尔多斯市金博工程项目管理有限公司受鄂托克前旗蒙医综合医院委托，按照采管办审批（公开招标）方式组织采购消毒供应设备，欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：鄂托克前旗蒙医综合医院采购消毒供应设备

批准文件编号：鄂前采管字[2019]00420号

采购文件编号：CG2019HGK2125

- 内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

| 序号 | 采购名称 | 数量 | 采购需求 | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应设备 | 1 | 详见招标文件 | 1179720.00 |

二.投标人的资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.投标人须具备有效的医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证。

3.本项目不接受联合体投标。

三.获取招标文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2019年11月25日起登录内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易网、鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心网、鄂托克前旗人民政府网站获取招标文件。

1.内蒙古自治区政府采购网（http://www.nmgp.gov.cn）。登录网站页面，在“盟市旗县采购公告”中查询采购信息，点击信息公告页面下方的“相关附件”即可浏览、下载谈判文件。

2.内蒙古自治区公共资源交易网（www.nmgggzyjy.gov.cn）。登录网站页面，在“政府采购采购公告”中查询采购信息。

3.鄂尔多斯市政府采购网（http://www.ordoscg.gov.cn）。登陆网站页面，点击“政府采购公告”，查询采购信息，点击信息公告页面中“下载谈判文件”可浏览、下载谈判文件。

4.鄂尔多斯市公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn）。登陆网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载谈判文件。

5.鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易网（http://www.ordosggzyjy.org.cn/TPFront_etkqq/）。登陆网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载招标文件。

6.鄂托克前旗人民政府网（http://www.etkqq.gov.cn/）。登陆网站页面，点击“信息公开目录”栏，点击公共资源交易中心链接进入后，栏目右侧通知公告一栏中即可浏览采购公告、也可下载招标文件。

7.报名时间：2019年11月25日至2019年12月01日17时30分。

四.采购文件售价

本次招标文件的售价为： 500 元人民币，文件费在开标现场交纳给采购代理机构，售后不退。拒不交纳者将不予接收响应文件。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：2019年12月16日上午09时30分

投标地点：鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心开标二室（鄂托克前旗文化产业园区C2座）

开标时间：2019年12月16日上午09时30分

开标地点：鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心开标二室（鄂托克前旗文化产业园区C2座）

- 联系方式

采购人：鄂托克前旗蒙医综合医院

邮政编码：016200

联系人：那顺    联系电话：15304772112

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇 
采购代理机构: 鄂尔多斯市金博工程项目管理有限公司

邮政编码：016200

联系人：林晓伟        电话：18947706825

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇

2019年11月25日

# 第二章 投标人须知

一.前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 鄂托克前旗蒙医综合医院 联系人：那顺 联系电话：15304772112 地址：鄂托克前旗敖勒召其镇 |
| 2 | 采购代理机构 | 鄂尔多斯市金博工程项目管理有限公司 联系人：林晓伟 联系电话：18947706825 地址：鄂托克前旗敖勒召其镇 |
| 3 | 项目内容及要求 | 详见招标文件第四章 |
| 4 | 采购预算 | 本项目设采购预算价：大写：壹佰壹拾柒万玖仟柒佰贰拾元整（小写：1179720.00元）（含税金、运费等一切费用）只有一个有效报价且不高于最高竞标限价，凡报价超过最高竞标限价将作否决其竞标处理。 |
| 5 | 分包情况 | ☑一整包、□共___包 |
| 6 | 付款方式 | ☑国库集中支付、□单位自行支付、□其他 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 评标委员会数量 | 评标委员会依法组建，由采购人代表和评审专家组成共5人 |
| 10 | 中标人确定 | □采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标人。 ☑采购人按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人 |
| 11 | 投标人资格要求 | 详见招标公告 |
| 12 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天 |
| 13 | 提交投标文件时间 | 2019年12月16日上午09时00分--09时30分 |
| 14 | 开标时间 | 2019年12月16日上午09时30分整 |
| 15 | 开标地点（投标文件提交地点） | 鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心开标二室（鄂托克前旗文化产业园区C2座） |
| 16 | 投标文件数量 | 正本一份，副本四份，电子版（U盘）3份（标明投标人名称，与正本内容一致，内含不加密的PDF格式投标文件 |
| 17 | 投标现场演示 | 无 |
| 18 | 现场踏勘 | 无 |
| 19 | 备选方案 | 不允许 |
| 20 | 联合体投标 | □接受、☑不接受 |
| 21 | 履约保证金 | 无 |
| 22 | 采购机构代理费用 | 中标单位应向代理机构交纳代理服务费。该项费用认为已含在中标单位的投标报价中，采购人不单独支付。 中标人须在领取中标通知书前一次性支付中标服务费，中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：以中标通知书中确定的中标总价为计算基数，按内蒙古自治区工程建设协会文件，内工建协[2016]17号文件“货物类”规定收取。 |
| 23 | 投标保证金 | 本招标项目采用“虚拟子账户”形式及法律法规规定的其它缴纳方式收退投标保证金。请各投标人特别关注并严格遵照招标文件中有关投标保证金缴纳的规定。 保证金人民币：20000.00元整（大写：贰万元整） 开户银行：内蒙古鄂托克前旗农村商业银行股份有限公司。 行号：402205481279。 开户单位：鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心。 账号：详见“政府采购投标信息回执函”下方所附“保证金缴纳信息”中载明的账号。 投标保证金缴纳、退还联系人：白俊艳 0477—7625245投标保证金缴纳截止时间：2019年12月16日上午09时30分前。 |

二.报名须知

1.报名方式

1.1报名方式采用网上报名，流程如下：

填写报名信息。登录《鄂尔多斯市公共资源交易网》（http://www.ordosggzyjy.org.cn）或《鄂托克前旗公共资源交易中心网》（http://www.ordosggzyjy.org.cn/TPFront_etkqq/）页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，打开公告，点击公告页面的“企业报名”或“自然人报名”进入“投标项目信息”，填写“供应商信息”、“保证金缴纳开户行信息”、“分包信息”、“回执码找回信息填写”，按照页面提示点击“确认报名”，进入下一步“回执信息”页面并点击红色字体“点击此处”，在进入新页面中核对报名信息，并点击“保证金缴纳信息获取”处获取“保证金缴纳信息”。

1.2缴纳投标保证金。本招标项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目或标包会自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。投标人在进行投标信息确认后，应查看“保证金缴纳信息”下方所载明的账号，并按照招标文件规定的金额、时间电汇或转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与报名信息一致，该账号可以自动识别单位名称、缴纳金额金额是否正确，缴纳时间是否符合招标文件的规定，如果不符合，一律不予收取。

1.3查看报名状况。用“回执码”登录可查看报名状况；只有“是否缴纳保证金”显示“已缴纳”，报名才能成功。

2.报名时间及报名截止时间（网上报名）

2.1报名时间（招标文件提供期限）：2019年11月25日至 2019年12月01日下午17时30分止。

2.2保证金缴纳截止时间（同提交投标文件截止时间）：2019年12月16日上午09时30分前。

3.特别提示：

3.1“回执码”是用来查询报名状况的登录码，投标人在完成保证金缴纳后，应及时用“回执码”登陆查询报名状况，关注所投项目或标包的保证金缴纳确认状态，如果在开标前仍显示“未缴纳”状态时，应及时查找原因，必要时可联系交易中心财务人员（白俊艳0477—7625245）进行咨询，以确保投标保证金缴纳情况符合招标文件规定。投标人未按照招标文件要求缴纳投标保证金导致的一切后果由投标人自行承担。

3.2由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳，以免导致报名无效。

3.3若报名成功将以短信的方式进行提示，如已完成报名信息的填写并缴纳投标保证金后仍未收到报名成功短信，请及时用“回执码”登陆查询报名状况及保证金缴纳状态。

3.4网上报名成功而放弃参加投标的投标人，请在提交投标文件前以书面形式并加盖单位公章（扫描件发送至117826335@qq.com或书面送达）通知鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心，并在网上报名页面中撤销报名。放弃投标未予告知的，鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心将给予不诚信行为记录。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

本招标文件所称货物，是指各种形态和种类的物品。提供的货物必须合法生产或销售且符合国家有关标准要求。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指鄂托克前旗蒙医综合医院（采购单位名称）。

4.2“集中采购机构”是指人民政府依法设立的代理集中采购项目的执行机构。本招标文件的集中采购机构特指鄂托克前旗公共资源交易中心（以下简称旗公共资源交易中心）。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市金博工程项目管理有限公司。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.5由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并装订至投标文件中。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.踏勘现场

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、“鄂尔多斯市政府采购网”、“鄂尔多斯市公共资源交易网”、“鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易网”和“鄂托克前旗人民政府网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标货物分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价的范围：本次投标报价为一次性报价。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

2.3投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，每一种规格的货物只允许有一个报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价或最高限价。

2.4对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

3.投标文件的编制要求
    3.1纸质响应文件编制要求：响应文件应用A4纸书写、打印。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可采用正本复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外）。
    3.2电子版响应文件编制要求：提供PDF格式和word格式电子文档三份，内容必须一致，在电子文档上标明供应商全称。（电子文档须使用U盘）。
    3.3响应文件正、副本中要求签署盖章的应按要求由供应商的法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应当加盖公章或由供应商的法定代表人（授权委托人）签字确认。
    3.4响应文件的密封。供应商应使用密封袋将响应文件密封，电子文档可密封至响应文件中也可单独密封。密封封面上需注明“项目名称”、“项目编号”、“分包号”、“供应商全称”和《投标文件》或《电子版》字样，并在密封包装上粘贴密封条。
    3.5供应商按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照投标文件的要求送达指定地点。如果未按上述规定进行密封和标记，鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心对误投或提前启封概不负责。
注：1、供应商在投标文件及相关书面文件中的单位公章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。
2、供应商应单独密封、单独递交一份《开标一览表》；用于唱标时使用。

4.投标有效期

4.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心可以不退还投标保证金。

4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

5.投标保证金

5.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“报名须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

5.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自收到投标人书面放弃投标通知之日起５个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

（2）未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

（3）中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还或者转为中标人的履约保证金。

5.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；

（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

（6）要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）法律法规和招标文件规定的其他情形。

6.投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封后生效，并作为投标文件的组成部分；撤回的应以书面形式告知采购代理机构或采购人。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

7.投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或没有将《开标一览表》单独密封、单独递交的投标文件，为无效响应文件，采购单位或采购代理机构将拒收。

8.样品（演示）

招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.1开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.2评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六.开标

1.开标时间和地点

开标时间与提交投标文件截止时间为同一时间；开标地点为招标文件规定的地点。邀请所有投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加。

采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

2.开标程序

2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人名称；

（3）宣布采购人代表、采购代理机构代表、监督部门等有关人员姓名；

（4）由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准），投标人签字确认；

（5）参加开标会议人员在开标记录上对应签字确认；

（6）开标结束，投标文件移交评标委员会。

2.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.3 投标人不足三家的，不得开标。

七.评标

1.评标委员会

1.1评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3.澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.1评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

4.投标无效的情形

详见第六章评审表。经评标委员会认定，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

6.废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消；

（5）法律、法规以及招标文件规定其他情形。

7.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

8.中标结果公告

8.1中标人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网、鄂尔多斯市公共资源交易网、鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易网和鄂托克前旗人民政府网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 1 个工作日。

8.2中标人须将中标货物报价明细表（WORD格式电子版，格式下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）（包括主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求）于评标结束后当天发送在采购代理机构工作人员邮箱内（453167618@qq.com，联系人宋晨宏，联系电话0477-7621750），并在邮件标题注明项目名称及中标单位名称，否则不予发布中标结果公告。

9.中标通知书发放

采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人须持法定代表人授权委托书及本人身份证至鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心领取。

八.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，质疑人必须为本次采购活动当事人，且由法定代表人或投标授权人亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效质疑。

2.5递交的质疑函务必提供以下信息和内容：

（1）质疑人的单位名称和姓名、地址、联系电话、身份证明和法人授权委托书；

（2）被质疑人的单位名称或姓名等；

（3）质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；

（4）质疑人的签章及提出质疑的准确日期。

2.6有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）非投标人提出的质疑；

（2）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（3）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（4）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（5）未按规定时间或超过质疑时限提出的质疑；

（6）除亲自送达书面质疑书式外，其他任何方式的质疑。

2.7对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

自合同签订之日起2个工作日内，中标人应将政府采购合同送达至旗公共资源交易中心（联系人：宋先生，联系电话：0477-7621750）存档，逾期未签订合同或未按时交回合同，将按照相关法律法规做出相应处罚。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单（下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）。验收合格后2个工作日内，中标人应将政府采购项目验收单送达至旗公共资源交易中心政府采购部（联系人：宋先生，联系电话：0477-7621750 ）存档。逾期未验收或未按时交回验收单，将按照相关法律法规做出相应处罚。

政府采购合同（合同文本）

甲方：

地址：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号： （填写签订合同一次性告知书中合同号 ）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就                （政府采购项目批准书编号：          ），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、中标结果公告及中标通知书

3、招标文件

4、投标文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一）乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

（二）其他售后服务内容：（投标文件售后承诺等）

十二、违约条款

（一）乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

（二）其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

（一）提交仲裁委员会仲裁。

（二）向人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、市旗公共资源交易中心、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： （章）                              乙 方： （章）

采购方法人代表：       （签字）             投标人法人代表：       （签字）

开户银行：                                  开户银行：

帐    号：                                  帐    号：

联系电话：                                  联系电话：

签订时间       年  月  日

附表：标的物清单（主要技术参数需与投标文件相一致）

| 名 称 | 品牌、规格、标准 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 人民币大写：**元整 |  |  |  |  | ￥：** |

# 第四章 招标内容与技术要求

一.主要商务要求

| 主要商务条款 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 采购预算价 | 大写：壹佰壹拾柒万玖仟柒佰贰拾元整（小写：1179720.00元） |
| 交付使用时间 | 合同签订后15日内 |
| 交付使用地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 质保期 | 质保期2年。 |
| 付款方式 | 国库集中支付（合同中另行约定） |

- 技术标准与要求：

| 编号 | 货物名称 | 技术参数和性能指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 附表1技术参数和性能指标 | 1 | 台 |
| 2 | 快速式全自动清洗消毒器 | 附表2技术参数和性能指标 | 1 | 台 |
| 3 | 内镜清洗工作站 | 附表3技术参数和性能指标 | 1 | 套 |
| 4 | 医用真空干燥柜 | 附表4技术参数和性能指标 | 1 | 台 |
| 5 | 水处理系统 | 附表5技术参数和性能指标 | 1 | 套 |
| 6 | 附件部分 | 附表6技术参数和性能指标 | 1 | 批 |
| 注：1.“技术参数和性能指标”标“★”表示此次项目的主要技术参数和指标。 |  |  |  |  |

附表1  货物名称：脉动真空灭菌器

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - 数量：1台 - ★容积：≥620L - ★主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象，能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命，灭菌器整体重量更轻。 - 材质：内壳不锈钢,≥6mm，夹套不锈钢≥6mm。其中内壳、夹套均为316L - ★使用寿命：≥15年/30000次灭菌循环。 - 夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数4个。多点进汽，进汽口数量4个。 - 门数量：双门 - 材质：门板厚度≥10mm，门板、加强筋均为不锈钢。 - 结构：门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个 - 安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 - 双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。 - 门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。 - 门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全 - 管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接 - 泵：进口品牌，单级直连式水环真空泵 - 阀：原装进口气动阀和电磁阀。气动阀保证400万次无故障运行。蒸汽减压阀减压范围在0.05~0.3MPa - ★降噪系统：节水降噪装置 - 换热装置：进口板式换热器，换热效率高，使用寿命长 - 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 - 通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等） - 工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作 " - 辅助功能： 拥有主内存、用户内存，支持对U盘、移动硬盘等移动存储设备的数据读取。 - 通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 - 记录方式：触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看； - 打印机记录：设备自带打印机，实时打印数据 - 记录内容"灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均保存在监控电脑上。 - 报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 - 工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限； - 管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限。 - 安全保护 "超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理； - 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 - 程序名称织物、器械、液体、自定义一、自定义二、BD、泄露测试和预热程序。 - 程序运行时间 标准循环≦55分钟。 - 脉动次数3次，0～99次可设。 - 灭菌温度121℃和134℃，105～138℃可设。 - 灭菌时间121℃20分钟，134℃5分钟，0～166分钟39秒可设。 - 干燥时间8分钟和10分钟，0～166分钟39秒可设。 - 物品装载方式：标配消毒车搬运车装载 - 材质：消毒车为SUS304，搬运车为SU304。 |  |

附表2技术参数和性能指标。货物名称：快速式全自动清洗消毒器

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 数量：1台 容积≥460L 材质≥1.5mm厚304不锈钢拉丝板 清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量 开门方式：自动下开门 通道类型：双门通道型、双门可实现互锁 门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热 门障碍：关门遇障碍可自动返回 密封方式：门采用气动密封，安全可靠。 快速管路设计：快速预热水箱设计，双水箱设计 干燥系统：噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统 核心配件：循环泵、气动阀、计量泵均为进口品牌 计量泵：≥2个 ★循环泵:进口循环泵，不锈钢泵体，流量最大≥900L/分钟。 阀门:进口气动阀，口径可达2寸、性能可靠 空气过滤器:H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um； 流程控制:预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。 记录方式:可自动打印过程曲线、并记录A0值；可连接追溯系统。 安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源； 风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。 门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。 程序：≥9套预置程序，≥21套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。 运行时间 ≤35分钟 节能：水耗量≤35L/步 最大装载量：≥12个标准器械托盘480*250*50（五层清洗架） 加热方式：电加热。 标准配置：主机1台、4层器械清洗架 1个；搬运车 2个；标准器械托盘12个； |  |

附表3技术参数和性能指标。货物名称：内镜清洗工作站

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 数量：1套 材质要求：采用进口高分子复合材料，整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。 清洗槽形状要求：清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒； 干燥台形状要求： 干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧；’ 功能背板形状要求：板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等； 浸泡槽盖材质要求 采用透明亚克力并配有手柄，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。 柜体形状要求： 采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度； 支架材质要求：选用全优质SUS304不锈钢材质，厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形 柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。柜体底板材质要求： 柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。 排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨，。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。 |  |

附表4技术参数和性能指标。货物名称：医用真空干燥柜

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 数量：1台 外观要求：整体全不锈钢拉丝外罩外观，整洁易于清理。 材质要求：舱体采用优质铝合金防锈板焊接成型，具有优越的热传导性，表面光洁，提高热辐射效率，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。 具有真空干燥功能； 舱体结构：方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械；700mm超长舱体深度，更适合较长硬镜类负载的干燥。 加热方式：柜体壁面加热方式，采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀； 密封门材质要求：门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型。前后双门结构，可做通道式隔断安装。 门胶条要求：门胶条采用白色医用硅橡胶模压而成。 门密封要求：钢化玻璃密封，高透视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部负载情况。 门锁装置：电动锁，自动检测门关位，安全方便，避免手动操作引起的误操作。 控制阀：质量稳定、寿命长。 过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。 控制器要求：控制系统采用7寸彩色触摸屏显示控制，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；一键启动方便快捷，具有故障自动检测功能，内置大于等于10套程序，大于等于4套默认程序，用户可根据需求自行调节参数，流程直观，操作方便。 |  |

附表5技术参数和性能指标。货物名称：水处理系统

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 数量：1套 产水量：≥1000L/h/套（25℃） 水利用率：≥60% 脱盐率：≥ 99% 产水水质 处理方式：单级反渗透 纯水电导率：≤15μs/cm （25℃） 反渗透系统：处理方式：单级反渗透。 ★设备防尘，整体机柜式,PLC全自动控制，液晶触摸屏显示。 膜元件要求；脱盐率≥99%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜产水量为≥ 0.25m³/h/支 膜元件数量：≥4根/套 纯水供水系统：由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成 纯水泵要求：流量≥2m³/h、扬程≥30m 水箱：容积≥1000L,材质为SUS304不锈钢，佩带呼吸器、液位装置供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护 |  |

附表6技术参数和性能指标。货物名称：附件部分

| 参数性质 | 编号 | 技术参数和性能指标 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 辅料打包台：数量1台，201不锈钢材质，桌面内嵌式检查灯，可检查出包布的微小破损，日光灯电源由前后两个开关实行双控、控制方便，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。 器械打包台：数量1台，201不锈钢材质，台面上部应有双层搁板，用于放置物品，节约空间，打包台双面使用，搁板下部带节能照明灯，立柱上带有电源插座，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。 密封下送车:数量2台，201不锈钢材质,单面开门，车门可旋转270°，节约空间，带有弹簧拉手固定门，适合狭小的空间使用,内置搁板，高度可根据需求调节，用于运输不同大小物品,底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥125mm，方便移动,采用MS828连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成。 清洗工作台：数量1台，201不锈钢，台面前后边角大圆弧过渡，圆弧角度≥R20，美观且易于清理，底部带φ100丝杆脚轮，方便移动。 高压气枪：数量2套，枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。 压空气压缩机：数量2台，无油静音型，产气量≥60L/min 平板货架：数量1台，201不锈钢材质，五层平板式搁板，承重大，层间距≥380mm，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。 器械储存柜：数量1台，201不锈钢材质，内置多层搁板，使用者可根据需求，调节搁板间距，以便于存放不同规格器械，柜门带玻璃视窗，美观整洁，方便柜内物品的观察。 辅料储存柜：数量1台，201不锈钢材质，带有四层隔板，四个门，外开门，柜门带玻璃视窗，美观整洁，方便柜内物品的观察，存储容量大，也可作为库房储柜。 双头台式洗眼器：数量1台，主体采用加厚铜质材料，涂层采用高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，双喷淋头，喷淋头采用软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫头水柱，能有有效防止冲伤眼睛，防尘盖采用PP材质，美观卫生，使用时可自动被水冲开，避免操作者接触出水口，保证水质洁净，水流锁定开关，水流开启、水流锁定功能一次完成，方便使用，控水阀采用止逆阀，其阀门可自动关闭； 快速生物培养箱：数量1台，用于生物指示剂的监测，培养温度56℃，培养时间≤1小时。 污物接收台：数量2台201不锈钢，台面前后边角大圆弧过渡，圆弧角度≥R20，美观且易于清理，底部带一层搁板，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。 器械检查放大镜：数量1台，用于器械清洗后的检查，带光源，放大倍数：≥5 组合式货架：数量5台，表面抗菌涂层，四层，间距可根据实际使用情况任意调节，底部带脚轮，超级人造胶材质，灰色，轮径≥100mm，方便移动。 |  |

注： 1.“参数性质”标“★”表示此项目为主要技术参数和指标。

2.提供核心产品为同一品牌同一型号的不同供应商参加同一项目投标的，评标时以通过初步审查且最低的投标供应商作为有效投标单位，其余按无效投标处理。

3.以上凡涉及到品牌的则仅供参考，投标人可投不低于参考品牌的其他品牌产品。

4.供应商必须符合参数的全部要求，如果中标者验收时不符合参数标准，此标作为废标处        理，并没收保证金。

5.供应商如对以上产品参数有疑问，截止报名时间之前向采购人或采购代理机构提出，过期则视为同意。

6.硬件设备栏中备注所列要求，均需在投标文件中逐一提供，并加盖投标企业公章，如出现缺项、漏项或未提供按无效投标处理。

第五章投标人资格证明及相关文件要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。资质证明文件及其它文件应包括：

一.投标人的资格性证明文件

1. 法人营业执照副本（三证合一）；

2．委托代表投标时的法人代表授权书（开标时须提供原件）；

3．①供应商需提供由“征信中心网”（https://ipcrs.pbccrc.org.cn/）查询的信用报告；②供应商是企业或个体经营户的需带公司法人身份证及公司营业执照和公章去项目所在地或当地中国人民银行出具信用报告。

4．投标人依法缴纳税收证明（以税务机关提供的纳税凭证或银行入账单为准）；

5．投标人为企业员工缴纳社保资金的凭证（以社保机构出具的缴纳纪录凭证或银行入账单为准）；

6．投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

7. 投标人须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地信用管理中心出具的《信用信息查询结果》且在有效期范围内，办理步骤：详见第七章格式。

8.招标文件对投标人的其他资格要求。

9.投标人须具备有效的医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证。

以上文件除要求提供“原件”以外，均应在投标文件中提供复印件并加盖投标人公章，未提供或提供的文件过期、失效的，均为无效投标。

二.投标人应提供的其它材料

1. 与投标产品型号及技术参数相关的佐证材料，如产品检测报告、鉴定证书、技术白皮书、说明书、产品彩页等；

2. 最新一期政府采购节能、环保清单截图证明；（如有）

3. 能够真实反映投标人业绩的有效证明材料，如销售或服务合同等；

4. 产品生产（或经销）企业的质量管理体系认证证书、环境认证证书等；

5. 投标人认为需要提供的证明文件及资料。

以上文件除要求提供原件以外，其余均在响应文件中提供复印件并加盖供应商公章。

# 第六章 评标办法（综合评分法）

一.评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。

二.评标办法

（一）综合评分法评标,即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

（二）具体评审工作按照以下步骤进行。

1.初审。初审分为资格性检查和符合性检查。（详见后附表一初审表）

资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

评审结果为“通过”或“未通过”，未通过资格性检查、符合性检查的投标单位按无效投标处理。

2.详细评审。分为投标报价、商务部分、技术部分。（详见后附表二详细评审表）

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3．评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标、售后服务条款、业绩的优劣顺序排列。

注：

1.提供的核心产品品牌相同且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标、售后服务条款、业绩的优劣顺序排列。

2.参与竞争的核心产品品牌不足3个的，项目废标处理。

3.在同等条件下，保护环境、不发达地区和少数民族地区企业优先。（需提供相关证明材料）

三.政府采购政策落实：

1.依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体投标人 （小型、微型企业） | 6% | 评标价＝投标总报价×（1-6%） |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 6%（不再享受本表序号3的价格扣除） |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价＝投标总报价×(1-2%) |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。 （2）小型、微型企业是指投标人及其所投核心产品的制造商均为小型、微型企业。（如实填写后附《政府采购政策情况表》） （3）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |

2.价格扣除相关要求。

所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准：是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准；残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，否则不认定价格扣除。

（3）提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章的不予价格扣除。

（4）提供声明函不实或在政府采购活动中有违法违规行为的，取消其中标资格，并严格按照相关法律法规处理。

表一初审表：

| 资格性检查 | 报名及保证金缴纳情况 | 按要求进行网上报名，进行保证金缴纳（审查汇款凭证）。 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉 | 1.供应商需提供由“征信中心网”（https://ipcrs.pbccrc.org.cn/）查询的信用报告。 2.供应商是企业或个体经营户的需带公司法人身份证及公司营业执照和公章去项目所在地或当地中国人民银行出具信用报告。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.2018年1月至开标当日的任意一个月缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据。 2.2018年1月至开标当日的任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单） 依法免税和无需缴纳社会保险的必须提供相关主管部门出具的证明。 |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 经营范围符合采购需求 |
|  | 参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 1.审查参加政府采购活动近三年内在经营活动中没有重大违法违规记录书面声明函； 2.供应商是法人或其他组织的，需提供企业工商注册所在地或项目所在地信用管理中心出具的《信用信息查询结果》且在有效期范围内。 3.供应商未被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入有关违法违规纪录（提供供应商网上查询结果截图）。 |
|  | 其他资格要求 | 投标人须具备有效的医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证。 |
|  | 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |
| 符合性检查 | 投标承诺书及法人授权委托书 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等） |
|  | 开标一览表 | 符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等） |
|  | 响应文件规范性、符合性 | 响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。 |
|  | 投标有效期 | 满足招标文件要求。 |
|  | 主要商务条款 | 满足招标文件关于交付使用时间、质保期、付款方式要求。 |
|  | 附加条件 | 响应文件中不含采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本招标文件对联合体投标的相关要求） |
|  | 投标报价 | 未超过采购预算、不缺项漏项。 |
|  | 特别说明 | 说明：1.供应商提供的《信用查询结果》、中国政府采购网查询截图以及“征信中心网”查询的信用报告中，如有失信记录的，已处理失信情况则需要提供已处理证明材料；2.以上要求提供的资料，供应商应在响应文件中提供，采购文件中要求提供原件的应提供原件，其他的提供复印件（加盖投标单位公章，如是自然人无公章的需本人签字确认），如有不提供、弄虚作假等行为的，评标委员会有权否决其投标资格。 |

表二详细评审表：

| 评审因素 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 1、报价得分 30分 2、商务部分 20分 3、技术部分 50分 |
| 投标报价（30分） | 评标基准价确定方法 | 满足磋商文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。符合小型、微型企业等规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
|  | 投标报价得分（30分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30%×100 |
| 商务部分(20分) | 投标人业绩 （8分） | - 投标人提供2017至今类似业绩，每提供1份有效合同得2分，最高8分。以中标通知书（附清单）或销售合同（附清单）为准； - 类似业绩是指：医疗器械设备或服务类。 |
|  | 相关认证（8分） | 投标人或设备生产厂商具有（在有效期内）： - ISO9001 质量管理体系认证证书； - ISO14001环境管理体系认证证书； - ISO18001职业健康安全管理体系认证证书； 4.设备生产厂商获得ASME制造许可证； 以上证书，每有一项得2分，最高得8分。 |
|  | 售后服务网点（4分） | - 1.投标人在鄂尔多斯地区有售后服务网点，同时提供有效证明材料及售后服务承诺得4分； - 2.投标人在鄂尔多斯地区以外内蒙古自治区以内有售后服务网点，同时提供有效证明材料及售后服务承诺得2分； - 3.投标人承诺中标后在项目所在地设立售后服务网点且提供售后服务承诺得1分； |
| 技术部分（50分） | 主要技术参数和指标（标“★”项）（20分） | 所有产品主要技术参数和指标（标“★”项）响应招标要求得基础分14分；每有一项主要技术参数和指标（标“★”项）优于招标文件得1分，最高得6分； |
|  | 实施方案（6分） | 投标人至少明确3名专业技术负责人员且提供相关专业职称证书或执业证书，对设备的安装、调试及技术服务有详细的方案，有开展技术培训的保证措施得6分；投标人未明确技术负责人员，对设备的安装、调试、技术服务方案以及开展技术培训的保证措施一般得3分；差或者未提供的得0分。 |
|  | 一般技术参数和指标（未标“★”项） （10分） | 所有产品一般技术参数或指标（未标“★”项）响应招标要求得基础分6分；每有一项一般技术参数和指标（未标“★”项）优于招标文件得1分，最高得4分； |
|  | 售后服务及后续跟踪 保障措施（10分） | 1、售后服务及后续跟踪保障措施编制内容详尽、全面，服务体系科学合理，服务质量保证措施有可操作性，得7-10分； 2、售后服务及后续跟踪保障措施编制基本详尽、服务体系基本完善、服务质量保证措施操作性一般，得4-6分； 3、售后服务方案及后续跟踪保障措施不完善，没有详细的服务保障措施和实施方案、针对性不强得1-3分。 |
|  | 产品性能（4分） | - 对投标产品的技术先进性、市场占有率、市场成熟度、合理性、科学性及可操作性进行横向评比： - 酌情打分（0-4分）。 |

第七章 投标文件格式与要求

供应商提供响应文件应当按照以下格式及要求进行编制，具体要求见所附各格式及说明。

格式一：

投标文件封面

（项目名称）

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

包    号：第   包（若项目分包时使用）

（投标人名称）

年月日

格式二：

投标文件目录

一. 投标承诺书…………………………………………………………………  （ ）

二. 开标一览表…………………………………………………………………  （ ）

三. 法定代表人身份证明………………………………………………………  （ ）

四.授权委托人身份证明………………………………………………………   （ ）

五.授权委托书…………………………………………………………………   （ ）

六.投标保证金…………………………………………………………………   （ ）

七.联合体协议书………………………………………………………………   （ ）

八.投标货物分项报价明细表…………………………………………………   （ ）

九.投标货物情况介绍表………………………………………………………   （ ）

十.技术规格响应表……………………………………………………………   （ ）

十一.售后服务承诺及方案  …………………………………………………… （ ）

十二.商务规格响应表…………………………………………………………… （ ）

十三.投标人业绩情况表………………………………………………………… （ ）

十四.投标人基本情况表………………………………………………………… （ ）

十五.具有良好的商业信誉… ……………………………………………    （ ）

十六.缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据……………………………   （ ）

十七.缴纳社会保险的凭据……………………………………………………   （ ）

十八.参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明……   （ ）

十九.政府采购政策情况表……………………………………………………  （）

二十. 中小企业声明函………………………………………………………… （ ）

二十一.残疾人福利性单位声明函……………………………………………… （ ）

二十二.各类证明材料…………………………………………………………… （ ）

格式三：

一、政府采购诚信投标承诺书

鄂托克前旗财政局、 （采购人名称） 、鄂尔多斯市鄂托克前旗公共资源交易中心：

1.按照已收到的               项目（项目编号：         ）谈判文件要求，经我方  （供应商名称）  认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。

2. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚；

5. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

6. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、记入诚信档案、媒体通报，2年内不参加地区政府采购活动，并接受有关监督部门处罚等后果：

（1）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（2）中标后，无正当理由不与招标人签订合同；

（3）在签订合同时，向招标人提出附加条件；

（4）不按照谈判文件要求提交履约保证金；

（5）要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；

（6）要求更改谈判文件和中标结果公告的实质性内容；

（7）响应文件中签字、盖章不是真实有效的；

（8）法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址：                            邮政编码：

电    话：

供应商名称（加盖公章）：               法定代表人（签字）：

年 月 日

格式四：

二．开标一览表

投标人名称（加盖公章）

项目名称、包号：                          项目编号：

| 投标总报价（元） | 交付使用时间 | 售后服务网点 | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： |  |  |  |
| 小写： |  |  |  |

说明：1．所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2．价格应按照“投标人须知”的要求报价。

3．格式、内容和签署、盖章必须完整。

4、此表除保留在投标文件中外，还要将另一份完全相同的本表密封装在一个信封中，单独递交，作为唱标之用。

5.《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年    月     日

格式五：

三．法定代表人身份证明

投标人名称：__________________________

姓名：_______________性别：______________年龄：_____________职务：______________系_________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

| 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 正面 | 法定代表人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 反面 |
| --- | --- |

投标人：_________________（盖单位章）

_______年______月_______日

格式六：

四．授权委托人身份证明

投标人名称：__________________________

姓名：_______________性别：______________年龄：_____________职务：______________系_________________（投标人名称）的授权委托人。

特此证明。

附：授权委托人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

| 授权委托人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 正面 | 授权委托人身份证扫描件 （本证件需直接扫描，不允许粘贴） 反面 |
| --- | --- |

投标人：_________________（盖单位章）

_______年______月_______日

格式七：

五．授权委托书

本人_________________（姓名）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现委托_________________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递 交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_________________。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：_________________（盖单位章）

法定代表人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

委托代理人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

_____年______月______日

格式八：

六．投标保证金

投标人应在此提供保证金汇款凭证的复印件。

格式九：

七．联合体协议书

______________________________（所有成员单位名称）自愿组成_________________（联合体名称）联合体，共同参加_________________（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_________________。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式______份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）

联合体成员名称：_________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）

……

_______年________月________日

1.如接受联合体投标项目，供应商需按要求填写联合体协议书。

2.不接受联合体投标项目，只需提供空表。

格式十：

八．投标货物分项报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1．供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应在备注中列出。

2．此表将随中标结果公告一并公示，请投标人认真填写。

格式十一：

九．投标货物情况介绍表

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 生产产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.供应商需按采购文件要求内容如实填写此表。

格式十二：

十．技术规格响应表

1.货物名称：

| 编号 | 招标文件要求技术参数、性能指标 | 投标人提供技术参数、性能指标 | 响应 程度 | 佐证材料名称并标明页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

说明：

1. 供应商应按照本谈判文件第四章“货物需求一览表”中确定的技术参数与性能要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对谈判文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

响应文件中设备的性能指标应达到或优于谈判文件中所列技术指标。谈判文件中所列技术指标仅列出了最低限度，供应商在提供的技术参数、性能指标中必须列出具体数值或内容。对谈判文件原文复制或只注明符合、满足等无具体内容的表述，将视为不符合谈判文件要求。

2. 此表按照货物分别填写，填写时注明所投货物名称、品牌、型号。（每一种货物须分别填写此表）

3.“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

格式十三：

十一．售后服务承诺及方案

一．售后服务承诺

1.在年的质保期内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

2.质保期过后年内，供应商将继续为 （货物名称） 提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

3.质保期过后年内，供应商将继续为 （货物名称） 提供维修服务，除收取交通费.住宿费和所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。

4．供应商在接到用户维修通知后小时内响应，个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

5．在设备的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

6.免费安装调试、人员培训、技术支持。

7.定期进行用户回访，及时处理用户意见。

二．技术培训

1.免费培训内容：

2.培训日期及地点：

三．售后服务机构和服务体系

1.生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话。

2.本地化售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

四．售后方案（自拟）

注：供应商提供售后服务承诺及方案不少于以上内容。

格式十四：

十二．商务规格响应表

| 序号 | 招标文件商务 要求的项目 | 投标人响应的 商务项目 | 响应程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付使用时间 |  |  |  |
| 2 | 交付使用地点 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期 |  |  |  |
| 4 | 质保期 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |

说明：“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

格式十五：

十三．投标人业绩情况表

| 序号 | 使用单位 | 业绩名称 | 合同总价 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人根据上述业绩情况后附中标通知书复印件、合同协议书复印件。

格式十六：

十四．投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 注册资金 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地 |  | 注册时间 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 技术负责人 |  | 联系电话 |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户银行账号 |  |  |  |
| 主营范围： |  |  |  |
| 企业资质： |  |  |  |
| 注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中投标人资质要求的其他资质证明等。 |  |  |  |

说明：

如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

格式十七：

十五．商业信誉报告

按照本招标文件第六章资格性审查的要求，提供供应商的具有良好的商业信誉的佐证材料。

说明：

1.供应商需提供由“征信中心网”（https://ipcrs.pbccrc.org.cn/）查询的信用报告。

2.供应商是企业或个体经营户的需带公司法人身份证及公司营业执照和公章去项目所在地或当地中国人民银行出具信用报告。

格式十八：

十六．缴纳增值税、营业税或企业所得税的凭据

按照本招标文件第六章资格性审查的要求，提供投标人的缴纳增值税或营业税或企业所得税的凭据。（至少提供任意一项税种的凭据）

说明：依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

格式十九：

十七．缴纳社会保险的凭据

按照本招标文件第六章资格性审查的要求，提供投标人的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社保缴纳清单）。

说明：提供社保缴纳清单的须加盖相关社保部门的公章；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

格式二十：

十八．参加政府采购近三年内在经营活动中无

重大违法记录书面声明

（采购单位）：

我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称，项目编号：），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律.法规和规定，同时郑重承诺：

在参加此次政府采购活动近3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录，并在企业工商注册所在地或项目所在地信用管理中心出具的《信用信息查询结果》、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）上均无任何违法违规行为的纪录。

特此声明。

年  月  日

供应商名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

说明：供应商应提供《信用信息查询结果》和“中国政府采购网”查询截图。

一．《信用信息查询结果》

鄂托克前旗企业信用信息查询申请表

编号：

| 申请企业 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询企业 | 所查询企业 全称 |  |  |  |  |  |
|  | 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
|  | 法人姓名 |  |  |  |  |  |
|  | 身份证号码 |  |
| 电子邮箱 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 申请查询企业信用信息事由及用途 |  | □办理相关业务。 □其他 。 |  |  |  |  |
| 申请人签名： 年 月 日 公 章： |  |  |  |  |  |  |
| 受理人签名 |  |  |  | 审核人意见： | 签名： |  |

注：1.请如实、完整地填写有关内容。

2.请使用黑色钢笔、中性笔签字。

3.受理查询后5个工作日提供所申请的企业信用信息情况。

鄂托克前旗社会信用管理中心制表

供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地信用管理中心出具的《信用信息查询结果》且在有效期范围内（注：鄂托克前旗社会信用管理中心：地址．鄂托克前旗敖勒召其镇综合办公炉7003房间；　电话：0477-7625899）。

办理步骤：

1.营业执照彩色扫描件jpeg图片格式。（必须能够清楚的分辨统一社会信用代码以及企业名称）。

2.法人身份证彩色扫描件jpeg图片格式（A4纸，正反面左右对齐，必须能够清楚的分辨出身份证及姓名）。

3.鄂托克前旗企业信用信息查询申请表盖章彩色扫描件jpeg图片格式。

申请材料发送到  eqqfgjxyglzx@163.com

二、查询记录

供应商需登录“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，并提供近一个月内的任意一天的查询截图。

说明：如有不提供、失效的、弄虚作假等行为的，评标委员会有权否决其投标资格。

格式二十一：

十九.政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核心产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额（单价元） |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | （ ）我公司属于监狱企业，并提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | （ ）我公司属于残疾人福利性单位，并提供残疾人福利性单位声明函。 |  |  |  |  |

填报要求：

1. 本表内容与本招标文件其他要求填写不一致或本表填写不完整的，不予价格扣除。

2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3. 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的才需填写“金额（单价元）、小型、微型企业产品金额合计”内容。

格式二十二：

二十.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

说明：1.供应商不按要求填写、盖章的将不享受中小微企业有关政策。

2.本表后附“小微企业名录”（http://xwqy.gsxt.gov.cn）截图。

注：如供应商未按要求填写、签署和提供政府采购政策情况表、中小企业声明函和小微企业名录网站截图（三项内容缺一不可），评审委员会将有权认定该供应商不享受中小微企业有关政策。

格式二十三：

二十一.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：供应商不按要求填写、盖章的将不享受残疾人企业有关政策。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式二十四：

二十二.各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

# 温馨提示

各潜在投标人:

请在编制投标文件前请认真阅读并理解招标文件。现就容易导致废标或无效投标的条款特别提示如下：
1.及时查看投标项目的相关信息公告，如谈判公告、变更公告、废标公告等。
2.认真填写报名信息，在递交响应文件截止时间前核对保证金缴纳情况，若报名成功、保证金缴纳之后，如保证金状态仍显示“未缴纳”，请及时与我单位联系。
3. 注意响应文件的密封、装订及签署、盖章，如项目分包，响应文件务必分包、分别编制。
4. 注意《开标一览表》应单独密封、单独递交一份，用于唱标之用。
5. 注意招标文件中相关证明材料的完整性及有效期限。

请各供应商严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其条例，如出现违法、违规行为，将承担响应法律责任。